## RTN en vigueur au 14juin2023
Référentiel Technique National (arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air)
Date de mise à jour : 14 juin 2023 Avertissement 1 : la veille et la mise à jour concernant les documents "recommandés" et "informatifs" ne sont pas faites de façon systématique par le LCSQA Avertissement 2 : certains documents du référentiel sont réservés (liens cliquables avec accès restreint) aux membres du dispositif de surveillance disposant d'un compte sur www.lcsqa.org. Pour les télécharger, veuillez vous connecter au site avec vos identifiants
Référence article arrêté du 16 avril 2021 | Intitulé de l'article arrêté du 16 avril 2021 Avec le cas échéant mention du/des polluants concernés, de la technique associée et du statut de la méthode de mesure |  | Typologie de document (texte réglementaire, texte normatif, guide, résolution technique, document d'information, procédure LCSQA, document national, document européen, document régional) | Statut du document (obligatoire O / recommandé R / Informatif I) | Date de validation en CPS | Date de mise en application de la version en vigueur
3 | Missions générales des AASQA | Cf documents associés aux articles 6 à 21 de l'arrêté
4 | Modalités d’exercice des missions des AASQA | Cf textes réglementaires et documents d'orientation nationale cités sur le site web du LCSQA (www.lcsqa.org) | Texte réglementaire/document national | O
5 | Programme régional de surveillance de la qualité de l’air | Cf PRSQA de chaque AASQA | Document régional | O/R
6 | Mission de surveillance | Cf documents associés aux article 11 (critères d'implantation des points de mesure) et article 16 (textes normatifs)
6 | Mission de surveillance | Liste des AASQA participant à la surveillance au titre de la stratégie nationale de surveillance avec localisation des points de prélèvements associés : MERA, précurseurs d'ozone, Ozone/sites ruraux régionaux, PM2.5/IEM) | Document national | O | 2021-03-18 | 2021-03-18
6 | Mission de surveillance | Liste des polluants d’intérêt national | Document national | O | 2021-03-18 | 2021-03-18
6 | Mission de surveillance | Stratégie de surveillance nationale de la concentration en nombre total des particules (ultra-)fines | Document national | O | 2020-12-15 | 2021-01-01
6 | Mission de surveillance | Stratégie de surveillance par polluant d’intérêt national (lien avec articles 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23) | A définir en fonction de la liste des polluants d'intérêt antionla | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
6 | Mission de surveillance | Document précisant les modalités d’utilisation des bioindicateurs | A définir | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
7 | Découpage en zones administratives de surveillance | Cf textes réglementaires et documents d'orientations nationales | Texte réglementaire | O
8 | Liste des zones administratives de surveillance | Cf textes réglementaires et documents d'orientations nationales et documents associés à l'article 9 | Texte réglementaire | O
9 | Régime de surveillance | Cf documents associés aux articles 11 (critères d'implantation des points de mesure) et article 16 (textes normatifs ou autres documents)
9 | Régime de surveillance | Tout polluant/mesure fixe: Dans le cas de sites impliqués dans le Reporting européen donc instrumentés d’appareils déclarés "conformes" sur le plan technique, l’appareil défaillant doit être remplacé par un appareil présent dans la liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air | Résolution | O | 2014-02-06 | 2014-02-06
9 | Régime de surveillance | Elaboration de plans d'échantillonnage temporel et de reconstitution de données | Document national | R |  | 2009-01-01
9 | Régime de surveillance | Recommandations sur l'échantillonnage spatial: Adaptation des plans d’échantillonnage aux objectifs des campagnes | Document national | R |  | 2007-01-01
9 | Régime de surveillance | Qualification des mesures par rapport au régime de surveillance établi: A l’issue d’une année, une mesure initialement déclarée comme "fixe" dans le régime de surveillance d’une zone conserve son statut de "mesure fixe", quel que soit le respect des objectifs de qualité. Une requalification à posteriori en mesure indicative n’est pas autorisée. Si pour une mesure fixe donnée, les objectifs de qualité n’ont pas été atteints, les statistiques annuelles nécessitant le respect de ces objectifs ne seront utilisées ni pour le bilan annuel national de la qualité de l’air ni pour le rapportage européen (mais les séries de mesure et les métadonnées associées seront bien rapportées). Si toutefois l’AASQA estime que ces statistiques ont une valeur informative, elle pourra les faire figurer dans son bilan annuel, en les assortissant d’une mention spéciale comme par exemple : "valeur informative, information non prise en compte au niveau national et européen" | Résolution | O | 2019-12-10 | 2020-01-01
9 | Régime de surveillance | Demande de modification à titre exceptionnel d’un régime de surveillance lien à copier : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2017/ineris/demande-modification-titre-exceptionnel-regime-surveillance | Procédure LCSQA (IM-LCSQA-016) | O | 2017-09-21 | 2017-09-21
10 | Emplacement et nombre minimal de points de prélèvements | Demande de diminution du nombre de points de mesure fixe lien à copier : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2017/ineris/demande-diminution-nombre-points-mesure-fixe | Procédure LCSQA (IM-LCSQA-019) | O | 2017-09-21 | 2017-09-21
10 | Emplacement et nombre minimal de points de prélèvements | Benzène, HAP, métaux : Dans le cas où les concentrations sont inférieures au SEI pendant 3 années sur 5 années consécutives sur l’ensemble des ZAS d’une région, la stratégie suivante sera adoptée par l’AASQA pour le benzène, les HAP et les métaux lourds et formalisée par une note : - Suivi d’un site par région pour tous les polluants (benzène, HAP, métaux). - Ce site doit être si possible pérenne. - Sites hors contexte industriel et sites ruraux nationaux. - Site choisit par l’AASQA en fonction de chaque région. - Site représentatif d’une exposition générale de la population (au choix de l’AASQA). - Co-localisation non exigée entre benzène, HAP et métaux. - Métaux de la directive et selon la norme. - Benzène : a minima tubes passifs mais si méthode de référence disponible elle peut être mise en place. - HAP : liste de HAP à définir (les 7 HAP minimum de la directive ou plus, 16 HAP US-EPA et plus en fonction des contraintes et coût). - Couverture temporelle de 14 % : pour les HAP dans le cas d’une mesure 1 j/6 le regroupement des filtres n’est pas possible. Benzène et métaux seront sur une mesure hebdomadaire. - En cas de dépassement du seuil maximum d’évaluation, la directive sera appliquée. - Rappeler dans la note les exigences quand les concentrations sont comprises entre les deux seuils. Ces éléments s’appliquent pour les PSQA en cours et pourront être revus en fonction des orientations du PNSQA | Résolution | O | 2013-06-27 | 2014-05-19
10 | Emplacement et nombre minimal de points de prélèvements | Cf documents associés à article 6 (liste d'AASQA participant à une surveillance de polluants réglementés faisant l'objet d'une stratégie nationale de surveillance) | Document national | O | 2018-06-14 | 2018-06-14
10 | Emplacement et nombre minimal de points de prélèvements | Cf article 6 (stratégie de surveillance pour les polluants d'intérêt national) | Document national | O | 2018-06-14 | 2018-06-14
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Guide méthodologique pour la conception, l’implantation et le suivi des stations françaises de surveillance de la qualité de l’air | Guide | O | 2017-02-01 | 2017-04-22
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Méthodologie de définition des zones sensibles | Document national | R |  | 2011-01-01
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Formulaires descriptifs station lien à copier : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2016/imt-ld-ineris/stations-francaises-surveillance-annexes-guide-methodologique | Procédure LCSQA (IM-LCSQA-021, fichier excel V12) et IM-LCSQA-027 fichier excel V1) | O | 15/03/2018 et 24/09/2020 | 15/03/2018 et 24/09/2020
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Gestion du référentiel - stations et points de prélèvement - de mesure de la qualité de l’air lien à copier : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2016/imt-ld-ineris/stations-francaises-surveillance-annexes-guide-methodologique | Procédure LCSQA (PR-LCSQA-002) | O | 2018-03-15 | 2018-03-15
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Instruction dossier station lien à copier : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2016/imt-ld-ineris/stations-francaises-surveillance-annexes-guide-methodologique | Procédure LCSQA (IM-LCSQA-017) | O | 2018-03-15 | 2018-03-15
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Pour la surveillance de la concentration en nombre total des particules (ultra-)fines se réferer à l'article 6 | Voir article 6 | Voir article 6 | Voir article 6 | Voir article 6
11 | Documentation relative à l’implantation des points de prélèvement | Documentation nécessaire pour la gestion des points de prélèvements par polluant d’intérêt national (lien avec article 6) | A définir | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Dans le cadre du zonage et de la définition des régimes de surveillance, les mesures (fixes ou indicatives) doivent être utilisées en priorité dès lors que ces mesures respectent les critères des directives en matière d'implantation des stations. La modélisation peut être utilisée par les AASQA qui le souhaitent | Décision issue du CPS | O | 2021-06-22 | 2021-06-22
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Cf documents associés à l'article 9 et à l'annexe 7 | Document national
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Méthodologie de répartition spatiale de la population | Document national | R |  | 2015-01-01
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Mise à disposition des données de population aux AASQA par le LCSQA : Conformément à la demande du MEDDE, les données de population destinées à évaluer le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeurs seuils doivent être spatialisées conformément à la méthodologie nationale (LCSQA, 2013 et 2014). Au plus tard le 7 janvier 2015, ces données seront fournies aux AASQA par le LCSQA selon le protocole suivant: 1) mise à disposition sur un espace ftp des données par département; 2) évaluation des données par les AASQA selon un mode opératoire établi par le LCSQA, en concertation avec la CS EMTD; 3) correction éventuelle des données par le LCSQA et 4) envoi des données définitives. Aucune contrainte temporelle n'est demandée sur les délais de l'étape 2, chaque AASQA jugera d'elle-même le délai à apporter sur cette tâche. Ces données de population utiliseront l'année de référence INSEE 2011. Les données de population INSEE étant mises à jour annuellement, le LCSQA proposera à la fin du dernier trimestre de chaque année une mise à jour de ces données spatialisées : année INSEE 2012 en 2015, année INSEE 2013 en 2016, ... Afin de garantir une homogénéité de calcul de l’exposition de la population sur l’ensemble du territoire national, les AASQA devront utiliser les données mises à disposition par le LCSQA. Une AASQA ne pourra utiliser des données d’une autre source que le LCSQA que si elle peut démontrer que ces données ont été spatialisées selon la même approche et avec les mêmes bases de données que dans la méthodologie nationale. Le bilan final par commune devra être identique au recensement de la population de l'INSEE (population communale de l'INSEE). Les données de cette spatialisation spécifique devront être transmises au LCSQA afin de garantir que les calculs nationaux sont cohérents avec les travaux en région. Format des données mises à disposition : L'ensemble des données par département sera proposé dans une archive au format zip. Les données constitutives seront fournies soit dans un format Shape file si elles sont spatialisées, soit dans un format csv. Un fichier de description sera inclus dans chaque archive. | Résolution | O | 2014-11-26 | 2015-01-01
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Adresse de mise à disposition des données de population : ftp.lcsqa.org/public/Partage_LCSQA-AASQA/Donnees_metiers/Population_2017 | Fichiers de données (LCSQA) | R
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Synthèse méthodologique sur la caractérisation des situations de dépassement de seuil : délimitation des zones de dépassement et estimation des populations et écosystèmes exposés (version 2) | Document national | R |  | 2016-01-01
12 | Évaluation de la qualité de l’air ambiant | Modalités d’estimation de la contribution de la remise en suspension des particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes responsable d’un dépassement des valeurs limites (Establishing guidelines for determination of contributions from the re-suspension of particulates following winter sanding or salting of roads under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe" | Document européen du JRC | R |  | 2011-01-01
13 | Prévision de la qualité de l'air | Guides méthodologiques pour la prévision : document traçabilité et check list document évaluation | Guide | O | 2021-03-18 | 2022-01-01
14 | Inventaire régional spatialisé | Guide méthodologique pour l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (lien avec les articles 15 et 18) | Guide | O | 2018-06-14 | 2018-06-14
15 | Évaluation de l’impact des plans de protection de l’atmosphère sur la qualité de l’air | Guide pour l'évaluation et l'élaboration des plans et programmes | Guide | R |  | 2012-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés /mesures fixes ou indicatives (Tous) - Incertitudes | FD X43-070-1 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 1 : généralités | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés/mesures fixes ou indicatives - Incertitudes (NO/NO2/NOx, SO2, CO, O3 et PM) | Pour les polluants NO/NO2/NOx, SO2, CO et O3 et les polluants particulaires, les différentes contributions prises en compte dans l’estimation des incertitudes sur les concentrations mesurées dans les stations peuvent être ajustées sous réserve de respecter d’une part, l’exigence d’incertitude globale égale par exemple à 15% pour les polluants gazeux sur les concentrations autour des valeurs limites et d’autre part, les exigences normatives (critères de performance) | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (NO, NOx, NO2) | NF EN 14211 - Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (NO, NOx, NO2) | Pour les analyseurs d’oxydes d’azote de marque Thermo modèle 42i, dans des conditions de séchage d'air d'ozoniseur satisfaisantes (selon les préconisations du constructeur), le purificateur servant de protection à l‘appareil est facultatif. Dans ce cas, son retrait ne modifie pas les performances métrologiques de l'appareil et ne change pas le statut d'appareil approuvé | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (NO, NOx, NO2) | A ce jour, pour les analyseurs de NO/NOx, il s’avère que la majorité des AASQA déterminent la durée de vie du filtre « Particules » avec un mélange gazeux de NO. La CS « Mesures automatiques » demande d’utiliser un mélange gazeux de NO2 pour déterminer la durée de vie du filtre « Particules » afin de respecter les exigences de la norme NF EN 14211 (Proposition de résolution n°25, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures indicatives (NO, NOx, NO2) | NF EN 16339 - Air ambiant - Méthode pour la détermination de la concentration du dioxyde d'azote au moyen d'échantillonneurs par diffusion | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures indicatives (NO, NOx, NO2) | Guide « Échantillonneurs passifs pour le dioxyde d’azote » | Document national | R |  | 2002-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures indicatives (NO2) - Incertitudes | FD X43-070-4 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 4 : estimation des incertitudes sur les mesurages de dioxyde d'azote réalisés sur site par tube à diffusion suivis d'une analyse spectrophotométrique en laboratoire | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (SO2) | NF EN 14212 - Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (O3) | NF EN 14625 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (O3) - Analyseur automatique | La vérification de l’étalonnage des analyseurs d’ozone doit être réalisée au moins tous les 3 mois conformément à la norme NF EN 14625; compte-tenu du principe de fonctionnement des appareils, il est possible de ne pas réaliser un réglage systématique à condition que le résultat de la vérification respecte l’erreur maximale tolérée fixée par la norme européenne NF EN 14625 (5% sur l’étalon de contrôle). Il est toutefois recommandé de réaliser une vérification complète de l’analyseur au moins une fois par an | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (O3) - Analyseur automatique | Concernant les analyseurs automatiques d’ozone, il est démontré que le kit MnO2 peut être interchangé entre les appareils à condition d’avoir réalisé des tests sur le kit pour en déterminer les performances. Par exemple, le kit MnO2 vendu par API peut être installé sur l’analyseur O342M | Résolution | O | 2014-02-06 | 2014-02-06
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (CO) | NF EN 14626 - Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Mercure) - Analyseur automatique | Guide méthodologique pour la mesure du mercure | Guide | O | 2021-03-18 | 2021-03-18
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Tous) - Incertitudes | FD X43-070-2 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 2 : estimation des incertitudes sur les mesurages automatiques de SO2, NO, NOx, NO2, O3 et CO réalisés sur site | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Tous) - Analyseur automatique | Possibilité de dérogation aux exigences normatives relative aux fréquences de contrôles ou d’étalonnage de paramètres de fonctionnement d’analyseurs automatiques dans le cadre de la maintenance | Résolution | R | 2023-05-11 | 2023-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Tous) - Analyseur automatique | Au vu des résultats des essais effectués par les AASQA, le retrait des porte-filtres sur l’ensemble des appareils de mesure des polluants NOx, SO2, CO et O3 de marque API et Horiba, ne modifie pas les performances métrologiques des appareils sous réserve des résultats des tests de qualification. Le nouveau système de filtration devra répondre aux exigences de la norme en terme d’absorption et de temps de résidence (temps total de 6s comprenant l’analyseur et la ligne de prélèvement) | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Tous) - Analyseur automatique | • Concernant la mise en œuvre des analyseurs automatiques pour les polluants NOx, SO2, CO et O3, la norme XP X43-056, qui recommande de régler systématiquement les analyseurs en cas d’écart de justesse doit continuer à être appliquée. • Concernant le contrôle du rendement de four : - Dans la mesure où le critère de 1% n’existe plus dans la norme européenne révisée NF EN 14211 de 2012, les étapes d) et f) du paragraphe 8.4.14 ne présentent plus d’intérêt. Elles sont néanmoins laissées à l’appréciation des AASQA souhaitant tout de même maintenir la vérification du critère de 1% de la norme de 2005. - Aucune correction sur les mesures de NO2 ne doit être appliquée avec effet rétroactif. La procédure suivie doit être la suivante : lorsque le rendement du four de conversion est inférieur à 95 %, les données doivent faire l’objet d’une gestion de non-conformité; lorsque le rendement du four de conversion est compris entre 95% et 100%, sa valeur est ramenée à 100 % pour les mesures NO2 suivantes. • Au vu du manque d’informations dans les normes européennes révisées NF EN 14211, NF EN 14212, NF EN 14625 et NF EN 14626, lors de la détermination de la linéarité, une séquence comprenant a minima les points 0%, 60%, 20%, 95% de la plage définie par l’utilisateur doit être réalisée pour l’ensemble des polluants gazeux. De même, pour l’ensemble des polluants gazeux, le contrôle de l’écart de linéarité devra être effectué en suivant les préconisations données dans le tableau 6 de la norme européenne NF EN 14211 qui comprend l’ensemble des informations utiles pour réaliser le test. • Des valeurs consensuelles ont été fixées pour les limites de détection, à savoir : 2 nmol/mol pour SO2, 2 nmol/mol pour NO, 2 nmol/mol pour NO2, 2 nmol/mol pour O3 et 0,2 µmol/mol pour CO. | Résolution | O | 2014-02-06 | 06/02/2014 Modifiée le 15/03/2018
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux inorganiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (Tous) - Analyseur automatique | Dérogation à l’exigence normative relative au marquage des données supérieures au maximum de l’étendue de mesure certifiée lors de leur rapportage. Applicable pour les mesures par méthode automatique des polluants gazeux inorganiques (SO2, CO, O3, NO/NOx/NO2) et organiques (C6H6). | Résolution | O | 2021-10-01 | 2021-10-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes et indicatives (benzène) | prélèvements actifs pour les hydrocarbures aromatiques monocycliques : Mise en application d’un débit de prélèvement de 20 mL.min-1 pour les sites d’Airparif équipés de préleveurs séquentiels développés par Airparif « HAM » utilisant des cartouches remplies d’au moins 290 mg de Carbopack X | Résolution | R | 2023-05-11 | 2023-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (benzène) | NF EN 14662-1 -Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène - Partie 1 : échantillonnage par pompage suivi d'une désorption thermique et d'une méthode chromatographie en phase gazeuse | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (benzène) | NF EN 14662-2 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en benzène - Partie 2 : prélèvement par pompage suivi d'une désorption au solvant et d'une méthode de chromatographie en phase gazeuse | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes ou indicatives (benzène) | NF EN 14662-3 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en benzène - Partie 3 : prélèvement par pompage automatique avec analyse chromatographique en phase gazeuse sur site | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures indicatives (benzène) | NF EN 14662-4 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène - Partie 4 : échantillonnage par diffusion suivi d'une désorption thermique et d'une chromatographie en phase gazeuse | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures indicatives (benzène) | NF EN 14662-5 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de benzène - Partie 5 : prélèvement par diffusion suivi d'une désorption au solvant et d'une chromatographie gazeuse | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes et indicatives (benzène) | Guide méthodologique pour la surveillance du benzène dans l’air ambiant | Guide | O | 2015-01-15 | 2015-11-12
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures indicatives (benzène) - Incertitudes | FD X43-070-3 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 3 : estimation des incertitudes sur les mesurages de benzène réalisés sur site par tube à diffusion suivis d'une désorption thermique et d'une analyse chromatographique en phase gazeuse | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques réglementés/mesures fixes (benzène) - Incertitudes | FD X43-070-5 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 5 : estimation des incertitudes sur les mesurages de benzène réalisés sur site par pompage suivis d'une désorption thermique et d'une analyse chromatographique en phase gazeuse | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques et inorganiques réglementés (Tous) - Raccordement | NF X 43-055 - Air ambiant Métrologie appliquée au mesurage des polluants atmosphériques gazeux - Prélèvement d'air ambiant et mise en œuvre des gaz d'étalonnage | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux organiques et inorganiques réglementés (NO/NO2/NOx, SO2, CO, O3, C6H6) - Raccordement | NF X 43-056 - Air ambiant - Métrologie appliquée au mesurage des polluants atmosphériques gazeux - Raccordement des résultats de mesurages aux étalons | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM et prélèvement pour analyse différée (HAP, métaux, EC/OC, anions/cations)/mesures fixes ou indicatives | NF EN 12341 - Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2.5 de matière particulaire en suspension | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | NF EN 16450 – Air ambiant - Systèmes automatisés de mesurage de la concentration de matière particulaire (PM10 ; PM2.5) | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | Guide méthodologique pour la surveillance des PM10 et PM2,5 par TEOM-FDMS dans l’air ambiant | Guide | O | 2017-02-01 | 2017-04-21
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | Guide méthodologique pour la surveillance des particules en suspension PM10 et PM2,5 dans l'air ambiant par absorption de rayonnement Bêta | Guide | O | 2015-11-19 | 2016-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives - Suivi d'équivalence | note technique « Synthèse des résultats du suivi de l’adéquation des analyseurs automatiques de PM à la méthode de référence » | Guide | O | 2021-12-16 | 2022-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | Application du rétrodatage aux appareils à fonctionnement séquentiel | Résolution | O | 2019-12-10 | Dans le cas des postes centraux sous Xair, l'application correcte du retrodatage est à vérifier. Dès que la fonctionnalité de rétrodatage sera disponible sur le poste central Polair elle devra être appliquée
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | Guide méthodologique pour la surveillance des PM10 et PM2.5 dans l’air ambiant par méthode optique FIDAS | Guide | O | 2018-06-14 | 2018-06-14
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives | Guide méthodologique pour le contrôle des paramètres critiques pour la mesure des analyseurs automatiques de PM | Guide | O | 2020-12-15 | 2020-12-15
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives - Incertitudes | FD X43-070-6 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 6 : estimation des incertitudes sur les concentrations massiques de particules mesurées en automatique | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/concentration massique des PM par voie automatique/mesures fixes ou indicatives - Incertitudes | Pour les AASQA le souhaitant, maintien de la mesure automatique des PM non-volatiles par « TEOM seul » sur les sites de référence (fond urbain) toujours opérationnels, en réponse à des besoins spécifiques (ex: conservation de l’historique de mesure à l’échelle locale / régionale) | Résolution | O | 2019-01-17 | 2019-01-17
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (métaux lourds) | NF EN 14902 - Qualité de l’air ambiant - Méthode normalisée de mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de matière particulaire en suspension | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (métaux lourds) - Incertitudes | FD X43-070-8 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 8 : estimation des incertitudes sur les mesurages de plomb, cadmium, arsenic et nickel réalisés sur site dans la fraction PM10 | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - mesure des dépôts (métaux lourds) | NF EN 15841 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM et dépôts/mesures fixes ou indicatives (métaux lourds) | Guide Technique et Méthodologique de l’Analyse de l’Arsenic, Cadmium, Nickel et Plomb dans l’Air Ambiant | Guide | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants gazeux réglementés/mesures fixes ou indicatives (mercure) | NF EN 15852 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - mesure des dépôts (mercure) | NF EN 15853 - Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (BaP) | NF EN 15549 - Qualité de l’air - Méthode normalisée de mesure de la concentration du benzo[a]pyrène dans l'air ambiant | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (BaP) - Incertitudes | FD X43-070-7 - Qualité de l'air - Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesure des concentrations en polluants dans l'air ambiant - Partie 7 : estimation des incertitudes sur les mesurages de B[a]P réalisés sur site dans la fraction PM10 | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (Autres HAP) | XP CEN/TS 16645 - Air ambiant - Mesurage pour la mesure de benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, dibenz(a,h)anthracène, indéno(1,2,3-cd)pyrène et benzo(ghi)perylène | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - mesure des dépôts (HAP) | NF EN 15980 - Qualité de l’air – Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et indéno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM et dépôts /mesures fixes ou indicatives (Autres HAP) | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts | Guide | O | 2015-11-19 | 2016-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (Métaux) | Guide pour la surveillance des métaux (As, du Cd, du Ni et du Pb) dans l'air ambiant et dans les dépôts atmosphériques (mise à jour 2021) | Guide | O |  | 2023-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants particulaires réglementés/analyse différée des PM/mesures fixes ou indicatives (Métaux et HAP) - Stratégie de surveillance | Recommandations concernant la stratégie de surveillance (évaluation préliminaire & surveillance) des métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb) et HAP (BaP principalement) dans l’air ambiant | Document national | R |  | 2008-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés (NO/NO2/NOx, SO2, CO, O3, PM) - Conditions ambiantes | Pour les polluants NOx, SO2, CO et O3 et les polluants particulaires, lors de l’installation initiale d’un point de mesure, il est du ressort de l’AASQA d’évaluer les conditions du site sur lequel sera implanté le point de mesure (interférents, pression, température…) ; ces conditions pourront être utilisées pour d’autres typologies de site en tenant compte de leurs caractéristiques géographiques et climatologiques | Résolution | O | 2014-06-03 | 2014-06-30
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés (tous) - Estimation objective | Rapport sur les méthodes d’estimation objective de la qualité de l’air | Document national | R |  | 2016-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés/stratégie nationale (EC/OC) | NF EN 16909 « Air ambiant — Mesurage du carbone élémentaire (EC) et du carbone organique (OC) prélevés sur filtre) | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants d'intérêt national (Black Carbon) | Utilisation pour la mesure du Carbone Suie (« Black Carbon (BC) ») de l’appareil modèle MA350 de la société américaine AethLabs distribué en France par la société ADDAIR, dans la configuration préconisée par le fabricant /distributeur établie au 07/06/2022 et validée par le Groupe de Travail national « Carbone Suie ». | Résolution | R | 2022-06-17 | 2022-06-17
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants d'intérêt national (Black Carbon) | Guide méthodologique pour la mesure du « Black Carbon » par Aethalomètre multi longueur d’onde AE33 dans l’air ambiant | Guide | O | 2020-12-15 | 2020-12-15
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants d'intérêt national (composition chimique des particules submicroniques non réfractaires) - Analyseur automatique | Guide méthodologique : mesure de la composition chimique des particules submicroniques non réfractaires (NR-PM1) par ACSM | Guide | O | 2017-12-19 | 2018-03-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants réglementés/stratégie nationale (Anions/cations) | NF EN 16913 « Air ambiant — Méthode standardisée pour le mesurage de NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Cl¯, NH₄⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ dans la fraction PM2,5 | Texte normatif | O |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - Polluants d'intérêt national (A décliner par polluant) | Modalités de prélèvement et analyse pour les polluants d’intérêt national | A définir en fonction de la liste des polluants d'intérêt antionla | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
16 | Démarches d’assurance de la qualité - Polluants d'intérêt national (pesticides) | XP X43-058 - Air ambiant - Dosage des substances phytosanitaires (pesticides) dans l'air ambiant - Prélèvement actif | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - Polluants d'intérêt national (pesticides) | XP X43-059 - Air ambiant - Dosage de substances phytosanitaires (pesticides) dans l'air ambiant - Préparation des supports de collecte - Analyse par méthodes chromatographiques | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - Polluants d'intérêt national (Particules Ultra Fines) | XP CEN/TS 16976 - Air ambiant – Détermination de la concentration en nombre de particules de l’aérosol atmosphérique | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - Polluants non réglementés (Ammoniac) | Guide méthodologique pour la mesure des concentrations de l’ammoniac dans l’air ambiant | Guide | O | 2021-10-01 | 2022-01-01
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants non réglementés (pollens) | NF EN 16868 - Air ambiant - Échantillonnage et analyse des grains de pollen dans l'air et des spores fongiques aériens pour les réseaux aérobiologiques - Méthode volumétrique de Hirst | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants non réglementés (Dépôts secs) | NF X43-007 - Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches - Prélèvement sur plaquettes de dépôts - Préparation et traitement | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - polluants non réglementés (Dépôts totaux) | NF X 43-014 - Air ambiant - Détermination des retombées atmosphériques totales - Échantillonnage - Préparation des échantillons avant analyses | Texte normatif | R |  | Dernière version applicable
16 | Démarches d’assurance de la qualité - modélisation | Paramètres météorologiques : étude bibliographie, analyse des enjeux et des besoins | Résolution | O | 2021-03-18 | 2022-01-01
17 | Rapports annuels prévus par le code de l’environnement et porter-à-connaissance | Cf textes réglementaires et documents d'orientations nationales Lettre aux AASQA concernant le porter à connaissance qualité de l'air | Texte réglementaire | O
18 | Information du public | Guide de calcul des indices ATMO et IQA et site internet de chaque AASQA | Document Atmo France | O | 2020-12-15 | 2021-01-01
18 | Information du public | Bilan régional sur les résultats de la surveillance de la qualité de l’air et site internet de chaque AASQA | Document régional | O
18 | Information du public | cf Inventaire régional spatialisé de chaque AASQA et site internet de chaque AASQA | Document régional | O
19 | Bancarisation et mise à disposition des données | Modalités de mise à disposition auprès du public des donnés et métadonnées associées concernant les polluants réglementés, les polluants d'intérêt national et toute autre donnée relative à la qualité de l’air. | A définir | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
20 | Mise à disposition des données dans « GEOd’Air » | Modalités de mise à disposition auprès du public des donnés et métadonnées associées des polluants réglementés, et d'intérêt national devant remonter dans GEOd’Air (lien avec l'article 25) | A définir | A définir | A définir | Ce document est en cours de discussion au sein du dispositif national de surveillance et sera disponible dans les meilleurs délais
20 | Mise à disposition des données dans « GEOd’Air » | Gestion de la remontée des données de mesure de la qualité de l’air dans GEOd’Air https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2016/ineris/gestion-remontee-donnees-mesure-qualite-air-geod-air | Procédure LCSQA (PR-LCSQA-001) | O | 2016-11-03 | 2017-02-23
20 | Mise à disposition des données dans « GEOd’Air » | Référentiel des constituants (document DI-LCSQA-002, dernière version en vigueur) | Document d'information du LCSQA | O |  | AFE
21 | Saisie dans Gestion’air, évaluation des coûts | Gestion'air - Informations à saisir dans l'outil de suivi financier et comptable du dispositif de surveillance https://www.lcsqa.org/fr/demandes-financieres-des-aasqa-pour-2022 | Document d'information du LCSQA | I |  | 2017-05-10
21 | Saisie dans Gestion’air, évaluation des coûts | Demandes de subventions des AASQA: contenu, modalités de saisie et d'instruction https://www.lcsqa.org/fr/demandes-financieres-des-aasqa-pour-2022 | Procédure LCSQA (PR-LCSQA-003) | O |  | 2017-05-10
22 | Missions générales du LCSQA | Cf textes réglementaires et documents d'orientations nationales | Texte réglementaire | O
22 | Missions générales du LCSQA | NF EN ISO/CEI 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais" | Texte normatif | O |  | 2005-01-01
22 | Missions générales du LCSQA | Contrat de performance du LCSQA (2022-2026) | Document d'information du LCSQA | I |  | 2022-01-01
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Processus de vérification de la conformité technique des appareils pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air | Procédure LCSQA | O | 2015-04-17 | 2017-10-27
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air | Document national | O | Au fil de l'eau | Dernière version applicable
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Grille d'audit copier le lien : https://www.lcsqa.org/fr/audits-techniques-aasqa | Procédure LCSQA (IM-009) | O | 2013-06-07 | 2023-05-11
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Cf documents associés à l'article 16 (Norme NF EN 16450 chapitre suivi d'équivalence)
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Cf documents associés à l'article 16 (Normes NF X 43-055 et NF X 43-056 pour le raccordement des polluants gazeux réglementés)
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | Cf documents associés à l'article 16 (Guides)
23 | Conformité du dispositif et qualité des données | NF EN ISO/CEI 17043 "Evaluation de la conformité-exigences générales concernant les essais d'aptitude" | Texte normatif | R |  | 2010-01-01
24 | Stratégie nationale de surveillance, observatoire « MERA » et programme « CARA » | Cf textes réglementaires (MERA) et documents associés à l'article 6 Le dispositif MERA : copier le lien : https://www.lcsqa.org/fr/le-dispositif-mera | Texte réglementaire | O
24 | Stratégie nationale de surveillance, observatoire « MERA » et programme « CARA » | Décision 2019/1 de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) "Stratégie de surveillance du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe pour la période 2020-2029" | Texte réglementaire | R | 2021-06-22 | 2021-06-22
24 | Stratégie nationale de surveillance, observatoire « MERA » et programme « CARA » | - Description du programme CARA du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air (note de synthèse) copier le lien : http://www.lcsqa.org/rapport/2014/ineris/description-programme-cara-dispositif-national-surveillance-qualite-air '- Le dispositif CARA (page Web) copier le lien : https://www.lcsqa.org/fr/le-dispositif-cara | Document d'information du LCSQA | I |  | 2014-01-01
24 | Stratégie nationale de surveillance, observatoire « MERA » et programme « CARA » | Guide européen pour l'attribution des sources de pollution de l'air à l'aide des modèles récepteurs (European guide on air pollution source apportionment with receptor models) copier le lien : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/guide-europeen-pour-lattribution-des-sources-de-pollution-de-lair-laide-des-modeles Guide européen pour la mise en œuvre d’outils statistiques de type « modèles récepteurs » : principaux points d’attention (note technique) copier le lien : https://www.lcsqa.org/fr/rapport/guide-europeen-pour-la-mise-en-oeuvre-doutils-statistiques-de-type-modeles-recepteurs | Document européen du JRC | R |  | 2019-01-01
24 | Stratégie nationale de surveillance, observatoire « MERA » et programme « CARA » | Cf documents associés à l'article 6 (pour Précurseurs d'ozone et Composition chimique PM2.5)
25 | Gestion de GEOd’air, rapportage et mise à disposition des données sur la qualité de l’air, rapport national sur la qualité de l’air | Cf textes réglementaires et rapportage | Texte réglementaire | O
25 | Gestion de GEOd’air, rapportage et mise à disposition des données sur la qualité de l’air, rapport national sur la qualité de l’air | Cf documents associés à l'article 20
26 | Rapportage « plans et programmes » | Cf textes réglementaires et rapportage | Texte réglementaire | O
27 | Gestion de Gestion’air, évaluation des coûts | Cf documents associés à l'article 21
28 | Dépassements dus à des sources naturelles de particules | Modalités d’estimation de la contribution des sources naturelles responsable d’un dépassement des valeurs limites (Establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on a | Document européen du JRC | R |  | 2011-01-01
29 | Missions générales du consortium PREV’AIR | http://www2.prevair.org/
30 | Astreinte et qualité des données | http://www2.prevair.org/
31 | Besoins des AASQA | prevair@ineris.fr (accès restreint aux AASQA)
32 | Dispositions finales | Sans objet
33 | Dispositions finales | Sans objet
Annexe 1 | Liste des polluants réglementés (Mercure) | Mercure gazeux : En absence de valeur cible pour le mercure, il est recommandé d’utiliser la VTR (valeur toxicologique de référence) de 30 ng.m-3 afin de positionner les résultats obtenus, comme c’est déjà le cas dans le cadre de la surveillance des sites émetteurs. | Résolution | O | 2013-06-27 | 2014-05-19
Annexe 1 à 6 | Liste des polluants réglementés Seuils d'évaluation et régimes de surveillance Stratégie nationale de surveillance pour les substances mentionnées à l'annexe 1.2 Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement Objectifs de qualité des données sur la qualité de l'air Méthodes de référence et rapports d'essais | Cf documents associés aux articles 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 22, 23 et 24
Annexe 4 | Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement | Evaluation de l’Indice d’Exposition Moyenne aux PM2.5 (IEM) : règles de sélection des stations de mesure et de calcul de l’IEM | Document d'information du LCSQA | I |  | 2012-01-01
Annexe 4 | Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement | Cf documents associés aux article 6 et 24 (Composition chimique PM2.5)
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires/Polluants mesurés par méthode automatique | Guide méthodologique de validation des données de mesures automatiques | Guide | O | 2015-11-19 | 2016-01-01
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires/Polluants mesurés par analyse différée | Guide méthodologique validation des données de mesures à analyse différée | Guide | O | 2020-09-24 | 2021-01-01
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires | Mise à jour de certaines règles de calcul des statistiques et des critères de validité associés : avec application retroactive sur les données de 2019 O3 : Moyenne sur 3 ans du nombre de dépassements du seuil de 120 µg/m3 (exigence EU) Cette moyenne est calculée à partir des nombres de dépassements valides ainsi que des nombres de dépassements dont le critère de validité (27 valeurs valides par mois, au moins 5 mois sur 6 entre avril et septembre) n’est pas vérifié mais qui sont strictement supérieurs à 25 Objectifs de qualité de la mesure indicative (pour tout polluant) : application du critère de répartition temporelle (exigence EU) - Mesure indicative basée sur des mesures automatiques : Le pourcentage minimal de données valides qui s’applique à l’année (couverture minimale de données de 13%) s’appliquera aussi par trimestre (janvier-mars ; avril-juin ; juillet-septembre. ; octobre-décembre). - Mesure indicative basée sur des mesures à analyse diférée : Le pourcentage minimal de données valides qui s’applique à l’année (couverture minimale de données de 13%) s’appliquera aussi par semestre (janvier-mars + octobre-décembre ; avril-septembre) | Résolution | O | 2019-12-10 | 01/01/2020 avec application rétrospective sur les données de 2019
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires/PM | Statut de la correction des données de mesure fixe de PM : Plusieurs AASQA ont fait part au LCSQA qu'elles avaient des données de mesure fixe de PM, qui pour une raison ou une autre présentent des problèmes mais qui selon elles, après correction documentée, restent exploitables. Pour ne pas risquer d’invalider une période de mesure conséquente (pouvant aller jusqu’à une année entière), elles souhaitent corriger ces données (pas forcément avec la même méthodologie selon les AASQA). Aucune correction ne doit être appliquée (en dehors des règles définies dans le cadre de l’agrégation des données). Les données sont rapportées telles quelles avec le code de qualification qui convient. La période invalidée doit être clairement identifiée en la documentant. | Résolution | O | 2015-06-18 | 2015-06-01
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires | Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la surveillance de la qualité de l’air. Définitions, critères et règles de calcul | Guide | O | 2016-06-09 | 2017-01-01
Annexe 7 | Validation et agrégation des données pour le calcul des statistiques réglementaires | Mesure des PM : lors de la mise en œuvre de plusieurs méthodologies de mesure différentes en alternance sur un même point de prélèvement, il faut agréger/combiner les données obtenues de manière à produire une seule série de valeurs pour le calcul de la moyenne annuelle, à condition que ces méthodologies soient équivalentes à la méthode de référence. | Résolution | O | 2014-02-06 | 2013-01-01
Annexe 8 | Fréquence de mise à jour des informations sur la qualité de l'air sur le site internet des AASQA | Sans objet

## Suivi_des_modifications
Document de suivi des modifications apportées au RTN
Sont listées ci-dessous, toutes les modifications apportées au référentiel technique national approuvées par le Comité de Pilotage de la Surveillance (CPS). Dans la colonne "C" sont brièvement décrites les modifications apportées. (les feuilles de ce fichier sont verrouillées afin de préserver son intégrité)
Date de mise à jour | Date validation (CPS) | Modifications apportées | Mode de notification des modifications
2023-06-14 | 17/06/2022 11/05/2023 | - Mise à jour du guide méthodologique pour la surveillance des métaux (As, du Cd, du Ni et du Pb) dans l'air ambiant et dans les dépôts atmosphériques (mise à jour version 2021) - Article 16 '- Ajout de la résolution Utilisation pour la mesure du Carbone Suie (« Black Carbon (BC) ») de l’appareil modèle MA350 de la société américaine AethLabs distribué en France par la société ADDAIR, dans la configuration préconisée par le fabricant /distributeur établie au 07/06/2022 et validée par le Groupe de Travail national « Carbone Suie ». (MAQCQ-01/2022) - Article 16 '- Possibilité de dérogation aux exigences normatives relative aux fréquences de contrôles ou d’étalonnage de paramètres de fonctionnement d’analyseurs automatiques dans le cadre de la maintenance (CS STA-01-2023) - Article 16 '- Prélèvements actifs pour les hydrocarbures aromatiques monocycliques : Mise en application d’un débit de prélèvement de 20 mL.min-1 pour les sites d’Airparif équipés de préleveurs séquentiels développés par Airparif « HAM » utilisant des cartouches remplies d’au moins 290 mg de Carbopack X (CS STA-02-2023) - Article 16 | CR CPS du 17 juin 2022 CR du CPS du 11 mai 2023
2022-04-07 | 22/06/2021 01/10/2021 16/12/2021 | - Ajout dans le référentiel technique national de la Décision 2019/1 de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) "Stratégie de surveillance du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe pour la période 2020-2029" (Articles 4, 24, 32, 35 et annexes 1, 3 et 4) - Dans le cadre du zonage et de la définition des régimes de surveillance, les mesures (fixes ou indicatives) doivent être utilisées en priorité dans la mesure où ces mesures respectent les critères des directives en matière d'implantation des stations, La modélisation peut être utilisée pour les AASQA qui le souhaitent (Article 12) - Guide méthodologique pour la mesure des concentrations de l’ammoniac dans l’air ambiant (Article 16) - Mise à jour du document "Liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l’air" (Article 23) : voir onglet "suivi des résolutions" - Dérogation à l’exigence normative relative au marquage des données supérieures au maximum de l’étendue de mesure certifiée lors de leur rapportage. (Article 16) - Ajout de la note technique « Synthèse des résultats du suivi d’équivalence de l’adéquation des analyseurs automatiques de PM à la méthode de référence » (Article 16) | Mail envoyé à l'adresse générique "directeurs-aasqa@atmo-france.org" le 29 avril 2022 Cr des CPS des 22/06/21, 01/10/2021/ 16/12/2021 et 17/03/2022 Publication d'un flash-info interne au dispositif annonçant la mise à jour du RTN du 02 mai 2022
2021-04-19 | 10/12/219, 28/05/2020, 24/09/2020, 15/12/2020, 18/03/2021 | Mise à jour du document "Surveillance des polluants règlementés faisant l'objet d'une stratégie nationale (Article 6) Mise à jour du document " Polluants d’intérêt national" (Article 6) Mise à jour du document "Liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l’air" (Article 23) Remplacement des deux lignes du tableau avec les données de population par une ligne renvoyant vers un ftp mettant à disposition les données les plus à jour (Article 12) Ajouts des résolutions concernant : la mise à jour de certaines règles de calcul des statistiques et des critères de validité associés (Annexe 7), le retrodatage aux appareils à fonctionnement séquentiel (Article 16, Démarches d’assurance de la qualité - mesures automatiques) et la qualification des mesures par rapport au régime de surveillance établi (Article 9) Mise à jour des données de population (article 12) Mise à jour du Guide européen pour l'attribution des sources de pollution de l'air à l'aide des modèles récepteurs avec une note du LCSQA définissant les principaux points d’attention (Article 24) Guide méthodologique pour la mesure du mercure (Article 16) Guides méthodologiques pour la prévision : document traçabilité et document évaluation (Article 13) Document pour la modélisation « Paramètres météorologiques : étude bibliographique, analyse des enjeux et des besoins" (Article 16) Ajout des lien vers les pages internet des programmes MERA et CARA (Article 9) Mise à jour du référentiel des constituants (Article 20) Guide de validation des données manuelles (Annexe 7) Fichier stations simplifié pour les tubes passifs 2021 (LCSQA-IM-027) (Article 11) Note technique « Stratégie de surveillance nationale de la concentration en nombre total des particules (ultra-)fines (Articvle 6) Guide méthodologique pour la mesure du « Black Carbon » par Aethalomètre multi longueur d’onde AE33 dans l’air ambiant (Version 2020) (Article 16) Guide pour le contrôle des paramètres critiques pour la mesure des analyseurs automatiques de PM (Article 16) Notice technique du nouvel indice ATMO (Article 18) | Mail envoyé à l'adresse générique "directeurs-aasqa@atmo-france.org" le 19/04/2021 Cr des CPS du 10/12/2019, 28/05/2020, 24/09/2020, 15/12/2020 et 18/03/2021 Publication d'un flash-info interne au dispositif annonçant la mise à jour du RTN du 19/04/2021
2019-07-12 | Sans objet | Reprise des dates de "validation en CPS" et d'"entrée en vigueur" de la PR-LCSQA-001 (ligne 104), de la version précédente du RTN, car erreur détecté dans la version du 10042019 | Publication d'un flash-info interne au dispositif annonçant la mise à jour du RTN
10/04/2019 | 2018-06-14 | Ajout des documents relatifs à l'article 6 de l'arrêté du 19 avril 2017 : Liste des polluants d'intérêt national et liste des AASQA concernées par une surveillance des polluants réglementés faisant l'objet d'une stratégie nationale. Ajout du guide méthodologique pour la surveillance des PM10 et PM2.5 dans l’air ambiant par méthode optique FIDAS (Article 16, Démarche d'assurances de la qualité - PM par voie automatique) et du Guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques - Guide PCIT (Article 14) Modification d'une résolution concernant la mesure automatique des PM (ligne 72 du référentiel, article 16). Voir onglet "suivi-résolutions" (colonne "G"). Mise à jour du document "Liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l’air". Voir onglet "suivi-résolutions". Ajout de la lettre adressée aux AASQA par le DGEC concernant les porter à connaissance (article 17) Ajout de la liste des codes polluants pour GEOD'AIR (article 20) | Mail envoyé à l'adresse générique "directeurs-aasqa@atmo-france.org" le 10/04/19 Cr des CPS du 14/06/2018, 17/01/19 et 13/03/2019 Publication d'une actualité sur le site web du LCSQA le 16/07/2018 concernant les deux guides Publication d'un flash-info interne au dispositif annonçant la mise à jour du RTN
2018-03-23 | 2018-03-15 | Modification des documents relatifs à l'article 11 de l'arrêté du 19 avril 2017 : PR-LCSQA-002, IM-LCSQA-017, IM-LCSQA-021 Mise à jour du document "Liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l’air". Voir onglet "suivi-résolutions". Modification de trois résolutions. Voir onglet "suivi-résolutions" (colonne "G"). Ajout des guides méthodologiques pour la mesure du « Black Carbon » par Aethalomètre multi-longueurs d’onde AE33 et pour la mesure de la composition chimique des particules submicroniques non réfractaires par ACSM (Article 16, Démarches d’assurance de la qualité - polluants non réglementés d'intérêt national) | Mail envoyé à l'adresse générique "directeurs-aasqa@atmo-france.org" le 23/03/2018 Cr du CPS du 15/03/2018 Cr du CPS du 19/12/2017 Courrier et mail du BQA du 21/03/2018 aux Directeurs/Directrices des AASQA concernant les deux guides Publication d'une actualité sur le site web du LCSQA le 22/03/2018 concernant les deux guides
2017-12-21 |  | Mise à jour du document "Liste des appareils conformes pour la mesure réglementaire de la qualité de l’air".
2017-09-21 | 2017-09-21 | Validation de la première version du Référentiel Technique National (RTN) sous la forme d'un tableau Excel reprenant les articles de l'arrêté du 19 avril 2017. | Cr du CPS du 21 septembre 2017. Publication d'une actualité sur le site web du LCSQA le 10/10/2017

## Suivi_resolutions
Document de suivi des Résolutions approuvées
Sont ci-dessous, toutes les résolutions à appliquer par le dispositif national de surveillance, issues des commissions de suivi (CS) et approuvées par le Comité de Pilotage de la Surveillance (CPS) depuis 2013. Dans la colonne "F" est précisé le document de référence intégrant la résolution approuvée et disponible dans le référentiel technique national (onglet ci-contre). Les guides sont identifiés "sans objet" dans la colonne "F" et sont disponibles dans le référentiel technique national (onglet ci-contre). La mention "non" dans la colonne "F" se traduit par une reprise intégrale de la résolution dans le référentiel technique national (onglet ci-contre). Dans la colonne "G" sont tracées les modifications apportées.
Commission de suivi (CS) à l'origine de la résolution | Date validation (CPS) | Date d'application | Type | Libellé | Reprise de la résolution dans un guide/document en vigueur (oui avec titre du document en vigueur/non/sans objet/supprimée) | Suivi des modifications des résolutions | Notification de la résolution
Suivi technique des AASQA | 2023-05-11 | 2023-01-01 | Résolution | prélèvements actifs pour les hydrocarbures aromatiques monocycliques : Mise en application d’un débit de prélèvement de 20 mL.min-1 pour les sites d’Airparif équipés de préleveurs séquentiels développés par Airparif « HAM » utilisant des cartouches remplies d’au moins 290 mg de Carbopack X (Article 16) | Non |  | Cr du CPS du 11/05/2023
Suivi technique des AASQA | 2023-05-11 | 2023-01-01 | Résolution | Possibilité de dérogation aux exigences normatives relative aux fréquences de contrôles ou d’étalonnage de paramètres de fonctionnement d’analyseurs automatiques dans le cadre de la maintenance (Article 16) | Non |  | Cr du CPS du 11/05/2023
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2022-06-17 | 2023-01-01 | Guide | Guide pour la surveillance des métaux (As, du Cd, du Ni et du Pb) dans l'air ambiant et dans les dépôts atmosphériques (mise à jour 2021) (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 17/06/2022
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Résolution | Utilisation pour la mesure du Carbone Suie (« Black Carbon (BC) ») de l’appareil modèle MA350 de la société américaine AethLabs distribué en France par la société ADDAIR, dans la configuration préconisée par le fabricant /distributeur établie au 07/06/2022 et validée par le Groupe de Travail national « Carbone Suie ». (Article 16) | Non |  | Cr du CPS du 17/06/2022
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2021-12-16 | 2022-01-01 | Résolution | Intégration au RTN de la note technique « Synthèse des résultats du suivi de l’adéquation des analyseurs automatiques de PM à la méthode de référence » (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 16/12/2021
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Résolution | Dérogation à l’exigence normative relative au marquage des données supérieures au maximum de l’étendue de mesure certifiée lors de leur rapportage. Applicable pour les mesures par méthode automatique des polluants gazeux inorganiques (SO2, CO, O3, NO/NOx/NO2) et organiques (C6H6). (Article 16) | Non |  | Cr du CPS du01/10/2021
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Résolution | Conformité technique de l’appareil de marque HORIBA modèles APDA-372 et APDA-372E pour la mesure réglementaire de la concentration massique des PM10 et PM2.5, dans la configuration suivante : - Version d’algorithme de calcul des fractions massiques : 0011 (ou PM_ENVIRO_0011) - Ligne de prélèvement chauffée « IADS » de 1,20 m, - Si nécessaire, possibilité d’utiliser un tube d’extension en acier inoxydable classique (diamètre 15 mm) entre la tête de prélèvement et la ligne « IADS », la longueur de l’assemblage final (selon les prescriptions du fabricant) ne devant pas excéder 3m Applicable sur tout site fixe et en moyen mobile (Article 23) | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 06/10/2021
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Résolution | Conformité technique des appareils de marque PALAS modèles FIDAS 200, 200S, 200E pour la mesure réglementaire des PM10 et PM2.5 dans la configuration suivante : - Version d’algorithme de calcul des fractions massiques : 0011 (ou PM_ENVIRO_0011) - Ligne de prélèvement chauffée « IADS » de 1,20 m, - Si nécessaire, possibilité d’utiliser un tube d’extension en acier inoxydable classique (diamètre 15 mm) entre la tête de prélèvement et la ligne « IADS », la longueur de l’assemblage final (selon les prescriptions du fabricant) ne devant pas excéder 3m Applicable sur tout site fixe et en moyen mobile (Article 23) | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 06/10/2021
CS Observatoires nationaux | 2021-10-01 | 2022-01-01 | Guide | Guide méthodologique pour la mesure des concentrations de l’ammoniac dans l’air ambiant (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du01/10/2021
CPS | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Résolution | Dans le cadre du zonage et de la définition des régimes de surveillance, les mesures (fixes ou indicatives) doivent être utilisées en priorité dès lors que ces mesures respectent les critères des directives en matière d'implantation des stations. La modélisation peut être utilisée par les AASQA qui le souhaitent (Article 12) | Non |  | Cr du CPS du 22/06/2021
CS Observatoires nationaux | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Résolution | Proposition d’ajout dans le référentiel technique national de la stratégie EMEP 2020-2029 : Décision 2019/1 de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) "Stratégie de surveillance du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe pour la période 2020-2029" (Articles 4, 24, 32, 35 et annexes 1, 3 et 4) Il permet de consolider les approches, d’homogénéiser les instrumentations et les procédures de mesures établies pour les activités de surveillance des États Parties à la Convention sur la pollution transfrontière afin de fournir des données d’observation cohérentes et adéquates. En outre, il introduit quelques modifications mineures à des exigences spécifiques afin de répondre aux besoins de l'EMEP pour la décennie à venir. Suite à son adoption par l’Organe exécutif de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en décembre 2019, la stratégie EMEP 2020-2029 est entrée en vigueur au 01/01/2020. Ce document a été initiateur de l’annexe 1.2.e de l’arrêté de surveillance du 19/04/17 afin de définir la liste des polluants surveillés | Sans objet |  | Cr du CPS du 22/06/2021
GT Prévision | 2021-03-18 | 2022-01-01 | Guide | Guides méthodologiques pour la prévision : document traçabilité et document évaluation (Article 13) | Sans objet |  | Cr du CPS du 18/03/2021
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 18/03/201 | 2021-03-18 | Guide | Guide méthodologique pour la mesure du mercure (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 18/03/2021
Emissions, modélisation, traitement de données | 2021-03-18 | 2022-01-01 | Résolution | Proposition d’ajout dans le référentiel technique national du rapport : « Paramètres météorologiques : étude bibliographique, analyse des enjeux et des besoins » (ref LCSQA DRC-16-152378-09147A) (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 18/03/2021
GT BC PUF | 2020-12-15 | 2021-01-01 | Résolution | Note technique « Stratégie de surveillance nationale de la concentration en nombre total des particules (ultra-)fines (Article 6) | Sans objet |  | Cr du CPS du 15/12/2020
GT BC PUF | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Guide | Guide méthodologique pour la mesure du « Black Carbon » par Aethalomètre multi longueur d’onde AE33 dans l’air ambiant (Version 2020) (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 15/12/2020
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Guide | Guide pour le contrôle des paramètres critiques pour la mesure des analyseurs automatiques de PM (Article 16) | Sans objet |  | Cr du CPS du 15/12/2020
Atmo France | 2020-12-15 | 2021-01-01 | Résolution | Notice technique du nouvel indice ATMO (Article 18) | Sans objet |  | Cr du CPS du 15/12/2020
CPS | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Document qualité | LCSQA-IM-027 fichier stations simplifié pour les tubes passifs 2021 (Article 11) | Sans objet |  | Cr du CPS du 24/09/2020
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2020-09-24 | 2021-01-01 | Guide | Guide validation des données manuelles (Annexe 7) | Sans objet |  | Cr du CPS du 24/09/2020
SIQA | 2019-12-10 | Dans le cas des postes centraux sous Xair, l'application correcte du retrodatage est à vérifier. Dès que la fonctionnalité de rétrodatage sera disponible sur le poste central Polair elle devra être appliquée | Résolution | Application du rétrodatage aux appareils à fonctionnement séquentiel | Non |  | Cr du CPS du 10/12/2019
CPS | 2019-12-10 | 2020-01-01 | Résolution | Mise à jour de certaines règles de calcul des statistiques et des critères de validité associés : avec application retroactive sur les données de 2019 O3 : Moyenne sur 3 ans du nombre de dépassements du seuil de 120 µg/m3 (exigence EU) Cette moyenne est calculée à partir des nombres de dépassements valides ainsi que des nombres de dépassements dont le critère de validité (27 valeurs valides par mois, au moins 5 mois sur 6 entre avril et septembre) n’est pas vérifié mais qui sont strictement supérieurs à 25 Objectifs de qualité de la mesure indicative (pour tout polluant) : application du critère de répartition temporelle (exigence EU) - Mesure indicative basée sur des mesures automatiques : Le pourcentage minimal de données valides qui s’applique à l’année (couverture minimale de données de 13%) s’appliquera aussi par trimestre (janvier-mars ; avril-juin ; juillet-septembre. ; octobre-décembre). - Mesure indicative basée sur des mesures à analyse diférée : Le pourcentage minimal de données valides qui s’applique à l’année (couverture minimale de données de 13%) s’appliquera aussi par semestre (janvier-mars + octobre-décembre ; avril-septembre) | Non |  | Cr du CPS du 10/12/2019
CPS | 2019-12-10 | 2020-01-01 | Résolution | Qualification des mesures par rapport au régime de surveillance établi: A l’issue d’une année, une mesure initialement déclarée comme fixe dans le régime de surveillance d’une zone conserve son statut de mesure fixe, quel que soit le respect des objectifs de qualité. Une requalification à posteriori en mesure indicative n’est pas autorisée. Si pour une mesure fixe donnée, les objectifs de qualité n’ont pas été atteints, les statistiques annuelles nécessitant le respect de ces objectifs ne seront utilisées ni pour le bilan annuel national de la qualité de l’air ni pour le rapportage européen (mais les séries de mesure et les métadonnées associées seront bien rapportées). Si toutefois l’AASQA estime que ces statistiques ont une valeur informative, elle pourra les faire figurer dans son bilan annuel, en les assortissant d’une mention spéciale comme par exemple : "valeur informative, information non prise en compte au niveau national et européen". | Non |  | Cr du CPS du 10/12/2019
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2019-12-10 | 2020-01-01 | Conformité technique | Conformité technique du préleveur séquentiel sur filtres de marque Comde Derenda modèle PNS-18T pour le prélèvement des particules en suspension dans l’air ambiant (changement de distributeur sur le sol français) : - en vue de la mesure de la concentration massique par gravimétrie (dans les fractions PM10 et PM2.5) ; - en vue de la mesure de la concentratique massique en métaux lourds (As, Cs, Ni, Pb) dans la fraction PM10 ; - en vue de la mesure de la concentratique massique en HAP (notamment le BaP) dans la fraction PM10. Le prélèvement peut nécessiter un module de refroidissement additionnel (optionnel) de la chambre recevant les filtres prélevés pour permettre le stockage à température réduite des filtres empoussiérés et éviter toute volatilisation de matière. Applicable sur tout site fixe et en moyen mobile. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 13/05/2020
Métrologie Assurance Qualité/Contrôle qualité | 2019-12-10 | 2020-01-01 | Conformité technique | Conformité technique de l’appareil de marque Envéa (ex Environnement SA) modèle MP101M « nouvelle version » pour la mesure réglementaire de la concentration massique des PM10 et PM2.5, dans la configuration décrite dans le dossier technique transmis au LCSQA (disponible sur demande). Applicable sur tout site fixe et en moyen mobile. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 13/05/2020
Mesure des PM | 2019-01-17 | 2019-01-01 | Conformité technique | Conformité technique du préleveur séquentiel sur filtres de marque MEGA SYSTEM modèle LIFETEK PMS pour le prélèvement des particules en suspension dans l’air ambiant : - en vue de la mesure de la concentration massique par gravimétrie (dans les fractions PM10 et PM2.5), - en vue de la mesure de la concentratique massique en métaux lourds (As, Cs, Ni, Pb) dans la fraction PM10, - en vue de la mesure de la concentratique massique en HAP (notamment le BaP) dans la fraction PM10 L’appareil destiné à une implantation extérieure utilise un système dédié de refroidissement de la chambre recevant les filtres prélevés pour permettre le stockage à température réduite des filtres empoussiérés et éviter toute volatilisation de matière. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 07/02/19
Mesure des PM | 2019-01-17 | 2019-01-01 | Conformité technique | Conformité technique du préleveur séquentiel sur filtres de marque Comde Derenda modèle PNS-18T pour le prélèvement des particules en suspension dans l’air ambiant : - en vue de la mesure de la concentration massique par gravimétrie (dans les fractions PM10 et PM2.5), - en vue de la mesure de la concentratique massique en métaux lourds (As, Cs, Ni, Pb) dans la fraction PM10, - en vue de la mesure de la concentratique massique en HAP (notamment le BaP) dans la fraction PM10 Le prélèvement peut nécessiter un module de refroidissement additionnel (optionnel) de la chambre recevant les filtres prélevés pour permettre le stockage à température réduite des filtres empoussiérés et éviter toute volatilisation de matière. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA le 07/02/19
Mesure des PM | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Guide | Guide méthodologique pour la surveillance des PM10 et PM2.5 dans l’air ambiant par méthode optique FIDAS | Sans objet |  | Courrier du BQA en cours de preparation
CPS | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Guide | Guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (Guide PCIT) | Sans objet |  | Courrier du BQA en cours de preparation
Mesure des PM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Conformité technique | Conformité technique des appareils suivants : analyseur automatique de PM10 et PM2.5 modèle Fidas 200/200S/ 200e de la marque PALAS ; préleveur séquentiel de particules sur filtre modèle DPA14 de la marque DIGITEL. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA
Mesures Automatiques | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Conformité technique | Conformité technique des appareils suivants : analyseur automatique d’oxydes d’azote modèle AC32 e de la marque Environnement SA ; analyseurs automatiques de polluants gazeux inorganiques (CO, NOx, O3, SO2) série Serinus de la marque Ecotech ; analyseur automatique de PM10 et PM2.5 modèle Fidas 200/200S/ 200e de la marque PALAS ; préleveur séquentiel de particules sur filtre modèle DPA14 de la marque DIGITEL. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA
Mesure des PM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Guide | Guide méthodologique : Mesure du « Black Carbon » par Aethalomètre multi-longueurs d’onde AE33 dans l’air ambiant | Sans objet |  | Courrier du BQA envoyé le 21 mars 2018
Mesure des PM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Guide | Guide méthodologique : mesure de la composition chimique des particules submicroniques non réfractaires par Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) | Sans objet |  | Courrier du BQA envoyé le 21 mars 2018
Mesures automatiques | 2017-02-01 | 2017-04-21 | Guide | Guide méthodologique : surveillance des PM10 et PM2.5 par TEOM-FDMS dans l’air ambiant (2016) | Sans objet |  | Courrier du BQA envoyé le 21 avril 2017
Mesures Automatiques | 2017-02-01 | 2017-02-01 | Conformité technique | Conformité technique des appareils de marque Environnement SA modèles O3 42e, AF 22e et CO 12e pour la mesure réglementaire respectivement de l’ozone (O3), du dioxyde de soufre (SO2) et du monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant extérieur, dans la configuration décrite dans le dossier technique transmis au LCSQA (disponible sur demande) Champ d’application : sur tout site fixe et en moyen mobile | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA
Toutes | 2017-02-01 | 2017-04-22 | Guide | Guide méthodologique : conception, implantation et suivi des stations françaises de surveillance de la qualité de l'air (2016) | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 21 avril 2017
Mesure des PM | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Conformité technique | Conformité technique des appareils de marque PALAS modèles FIDAS 200, 200S, 200E pour la mesure réglementaire des PM10 et PM2,5 dans la configuration suivante : - munie d’une ligne IADS de 1,20 m uniquement ; - version de firmware : 100396.0014.0001.0001.0011. le LCSQA recommande à chaque AASQA pour un déploiement en sites fixes : o la mise en parallèle d’une autre méthode conforme sur le plan technique utilisée par l’AASQA ; o sur chaque fraction réglementée (PM10 et PM2,5) ; o sur une période minimale de 6 mois consécutifs intégrant les périodes hivernales et printanières. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA
Toutes | 2016-06-09 | 2017-01-01 | Guide | Guide méthodologique : Calcul des statistiques relatives à la qualité de l'air | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 18 octobre 2016
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2015-11-19 | 2016-01-01 | Guide | Guide méthodologique : surveillance des HAP dans l'air ambiant et les dépôts (2015) | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 24 novembre 2015
Mesures Automatiques | 2015-11-19 | 2016-01-01 | Guide | Guide méthodologique : Validation des données de mesures automatiques | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 27 janvier 2016
Mesures Automatiques | 2015-11-19 | 2016-01-01 | Guide | Guide méthodologique : Surveillance des particules en suspension PM10 et PM2,5 dans l'air ambiant par absorption de rayonnement bêta (version 2015) | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 27 janvier 2016
Mesures automatiques | 2015-11-19 | 2017-01-01 | Résolution | Gestion des données négatives : Toutes les données négatives comprises entre la valeur négative de la limite de détection (-LD) et 0 doivent être conservées dans les calculs d’agrégation. Pour appliquer cette exigence, les AASQA doivent configurer dans leurs systèmes d’acquisition le paramètre LISI (limite inférieure du signal) à la valeur négative de la limite de détection (-LD). Cette configuration impactera les mesures 10s en affectant un défaut aux mesures inférieures à –LD, les invalidant de facto. Cette proposition est énoncée dans le « Guide de validation des données de mesures automatiques » (à paraître fin 2015) et dans le « Guide d'agrégation des données » (à paraître début 2016) La mise en application de cette proposition abroge la règle du guide Ademe de 2003 selon laquelle les mesures négatives sont remplacées par 0. | Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la surveillance de la qualité de l’air. Définitions, critères et règles de calcul |  | Application : lors de la mise en application du guide de calcul des statistiques relatives à la qualité de l'air. Courrier du BQA envoyé le 18 octobre 2016
Mesures automatiques | 2015-11-19 | 2017-01-01 | Résolution | Précision numérique des données : Pour tous les polluants, à l’exception du CO et du benzène, la précision numérique des données quart-horaires et horaires issues de mesures automatiques est fixée à une décimale. Pour le CO, la précision numérique des données quart-horaires et horaires est fixée à trois décimales. Pour le benzène, la précision numérique des données quart-horaires et horaires est fixée à deux décimales. La précision à appliquer aux données est à fixer dans les postes centraux : - dans Polair : le paramètre FMUL doit être fixé à -1, sauf pour le CO où FMUL doit être fixé à -3 et pour le benzène où FMUL doit être fixé à -2. - dans Xr : la précision des mesures doit être définie dans la configuration à 1 décimale (3 pour le CO, 2 pour le benzène) du côté système d’acquisition et du côté serveur (dans les onglets de configuration des mesures). | Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la surveillance de la qualité de l’air. Définitions, critères et règles de calcul |  | Application : lors de la mise en application du guide de calcul des statistiques relatives à la qualité de l'air. Courrier du BQA envoyé le 18 octobre 2016
Mesure des PM | 2015-06-18 | 2015-06-01 | Résolution | Statut de la correction des données de mesure fixe de PM : Plusieurs AASQA ont fait part au LCSQA qu'elles avaient des données de mesure fixe de PM, qui pour une raison ou une autre présentent des problèmes mais qui selon elles, après correction documentée, restent exploitables. Pour ne pas risquer d’invalider une période de mesure conséquente (pouvant aller jusqu’à une année entière), elles souhaitent corriger ces données (pas forcément avec la même méthodologie selon les AASQA). Aucune correction ne doit être appliquée (en dehors des règles définies dans le cadre de l’agrégation des données). Les données sont rapportées telles quelles avec le code de qualification qui convient. La période invalidée doit être clairement identifiée en la documentant. | Non |  | courrier du BQA envoyé le 18 septembre 2015
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2015-01-15 | 2015-11-12 | Guide | Guide méthodologique : surveillance du benzène dans l'air ambiant (version 2014) | Sans objet |  | courrier du BQA envoyé le 12 novembre 2015
Emissions, modélisation, traitement de données | 2014-11-26 | 2015-01-01 | Résolution | Mise à disposition des données de population aux AASQA par le LCSQA : Conformément à la demande du MEDDE, les données de population destinées à évaluer le nombre d’habitants exposés aux dépassements de valeurs seuils doivent être spatialisées conformément à la méthodologie nationale (LCSQA, 2013 et 2014). Au plus tard le 7 janvier 2015, ces données seront fournies aux AASQA par le LCSQA selon le protocole suivant: 1) mise à disposition sur un espace ftp des données par département; 2) évaluation des données par les AASQA selon un mode opératoire établi par le LCSQA, en concertation avec la CS EMTD; 3) correction éventuelle des données par le LCSQA et 4) envoi des données définitives. Aucune contrainte temporelle n'est demandée sur les délais de l'étape 2, chaque AASQA jugera d'elle-même le délai à apporter sur cette tâche. Ces données de population utiliseront l'année de référence INSEE 2011. Les données de population INSEE étant mises à jour annuellement, le LCSQA proposera à la fin du dernier trimestre de chaque année une mise à jour de ces données spatialisées : année INSEE 2012 en 2015, année INSEE 2013 en 2016, ... Afin de garantir une homogénéité de calcul de l’exposition de la population sur l’ensemble du territoire national, les AASQA devront utiliser les données mises à disposition par le LCSQA. Une AASQA ne pourra utiliser des données d’une autre source que le LCSQA que si elle peut démontrer que ces données ont été spatialisées selon la même approche et avec les mêmes bases de données que dans la méthodologie nationale. Le bilan final par commune devra être identique au recensement de la population de l'INSEE (population communale de l'INSEE). Les données de cette spatialisation spécifique devront être transmises au LCSQA afin de garantir que les calculs nationaux sont cohérents avec les travaux en région. Format des données mises à disposition : L'ensemble des données par département sera proposé dans une archive au format zip. Les données constitutives seront fournies soit dans un format Shape file si elles sont spatialisées, soit dans un format csv. Un fichier de description sera inclus dans chaque archive. | Non |  | cr du CPS du 26/11/2014
CSIA | 2014-10-15 | 2014-10-15 | GT | Définition du périmètre du référentiel commun de constituants (polluants) et mise en place d’un GT « référentiels constituants » | Sans objet |  | cr du CPS du 15/10/2014
CSIA | 2014-10-15 | 2014-10-15 | GT | Création d’un GT « données manuelles » chargé de définir les évolutions techniques à implémenter dans les outils informatiques AASQA afin de répondre aux besoins en matière de Reporting UE, de diffusion et d’exploitation de cette catégorie de données tant au niveau régional qu’au niveau national (Géod’Air). Consolidation des flux de donnée actuels Ces travaux seront réalisés en cohérence avec les réflexions engagées dans le projet PASS. | Sans objet |  | cr du CPS du 15/10/2014
CSIA | 2014-10-15 | 2014-10-15 | GT | Mise en place d’un Groupe de Travail chargé de rénover les spécifications techniques des systèmes d’acquisition et des postes centraux de la Qualité de l’Air et de définir les critères à mettre en place pour l’homologation de ces équipements Ce GT pourrait être désigné « Rénovation et Homologation des systèmes d’acquisition et des postes centraux de la qualité de l’Air ». Il sera ouvert aux représentants des AASQA membres de la CSIA et /ou aux référents informatiques. Les livrables attendus de ce GT sont : * Rénovation des spécifications techniques des systèmes d’acquisition permettant de revenir à un cadre cohérent et standardisé. Le périmètre du chantier devra être confirmé et précisé par le GT. Il pourra couvrir : - la remise à plat du langage de commande actuel, - l’ajout de fonctionnalités manquantes, - l’intégration des spécifications de l’IP, - l’élargissement des spécifications aux caractéristiques matérielles et fonctionnelles. * Rédaction des spécifications fonctionnelles des postes centraux basée sur un noyau commun des fonctionnalités issu de l’expression des besoins au niveau national * Définitions des critères d’homologation: Afin de garantir aux réseaux la mise en œuvre de systèmes réceptionnés au niveau national ainsi que la coordination des moyens associés, il apparaît indispensable d’étendre le périmètre de l’homologation des appareils de la surveillance de la qualité de l’Air aux stations d’acquisition et aux postes centraux. Les critères de l’homologation comprendraient l’obligation pour les stations et les postes centraux mis en place sur les réseaux de répondre aux spécifications de fonctionnalités et de communication définies au niveau national. Ils pourraient également inclure des exigences vis-à-vis de la pérennité du matériel, du maintien en conditions opérationnelles et de la mise à disposition des mises à jour logicielles liées aux spécifications nationales. * Etablissement de propositions d’ordre organisationnel pour la mise en place de la gouvernance. Ces travaux seront réalisés en cohérence avec les réflexions engagées dans le projet PASS. | Sans objet |  | cr du CPS du 15/10/2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2014-06-03 | 2014-05-19 | Résolution | Pour les données 2014 des composés pour lesquels il y a une analyse différée et qui seront rapportées en 2015, il convient dans le cas où les valeurs sont inférieures à la LQ de remplacer ces valeurs par la LQ/2 (la LQ fournie par le laboratoire d’analyse est celle à prendre en compte). Cette disposition est en accord avec le Guide LCSQA d’agrégation des données 2014 qui reprend les exigences du guide. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2014-06-03 | 2014-05-19 | Résolution | L’extraction simultanée des supports de prélèvement des HAP en phase gazeuse (mousses PUF ou résine Amberlite) et en phase particulaire est interdite. De même, le regroupement des extraits HAP phase gazeuse et particulaire n’est pas autorisé. L’extraction et l’analyse des deux phases doivent être faites de façon distincte. Cette disposition est actée afin de respecter la norme et car des interférents liés à l’extraction des supports de prélèvements de la phase gazeuse peuvent influer la quantification des HAP particulaires. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2014-06-03 | 2014-05-19 | Résolution | L’extraction des filtres DA-80 (préleveur haut volume) pour les HAP doit être faite de façon individuelle (regroupement de filtres DA-80 à l’extraction interdit). Le regroupement des extraits est toutefois accepté. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2014-06-03 | 2014-05-19 | Résolution | La réfrigération, par effet Peltier, des préleveurs sur les sites les plus éloignés est recommandée. Dans le cas de préleveur placés en station climatisée, avec une température maintenue en dessous de 23 °C au niveau du stockage des filtres, il convient de récupérer le filtre avant le prélèvement suivant s’il conduit à une augmentation de température induisant le dépassement de la consigne de 23 °C. La proposition résolution 14 (résolution 2013-7 B-HAP-M) s’applique toujours. La durée de stockage des filtres au sein des préleveurs peut être portée à 3 semaines si la température de stockage est maintenue constamment en dessous de 23 °C. La température limite de 23 °C est issue de la TS 16645. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (NOx) /mesures automatiques : A ce jour, pour les analyseurs de NO/NOx, il s’avère que la majorité des AASQA déterminent la durée de vie du filtre « Particules » avec un mélange gazeux de NO. La CS « Mesures automatiques » demande d’utiliser un mélange gazeux de NO2 pour déterminer la durée de vie du filtre « Particules » afin de respecter les exigences de la norme NF EN 14211 (Proposition de résolution n°25, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPS du 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (tous) et PM/toute mesure : Pour les polluants NOx, SO2, CO et O3 et les polluants particulaires, lors de l’installation initiale d’un point de mesure, il est du ressort de l’AASQA d’évaluer les conditions du site sur lequel sera implanté le point de mesure (interférents, pression, température…) ; ces conditions pourront être utilisées pour d’autres typologies de site en tenant compte de leurs caractéristiques géographiques et climatologiques (Proposition de résolution n°24, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPS du 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (NOx) /mesures automatiques : Pour les analyseurs d’oxydes d’azote de marque Thermo modèle 42i, dans des conditions de séchage d'air d'ozoniseur satisfaisantes (selon les préconisations du constructeur), le purificateur servant de protection à l‘appareil est facultatif. Dans ce cas, son retrait ne modifie pas les performances métrologiques de l'appareil et ne change pas le statut d'appareil approuvé (Proposition de résolution n°29, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPS du 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (tous)/mesures automatiques : Au vu des résultats des essais effectués par les AASQA, le retrait des porte-filtres sur l’ensemble des appareils de mesure des polluants NOx, SO2, CO et O3 de marque API et Horiba, ne modifie pas les performances métrologiques des appareils sous réserve des résultats des tests de qualification. Le nouveau système de filtration devra répondre aux exigences de la norme correspondante en terme d’absorption et de temps de résidence (temps total de 6s comprenant l’analyseur et la ligne de prélèvement) (Proposition de résolution n°28, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPS du 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (O3)/mesures automatiques : La vérification de l’étalonnage des analyseurs d’ozone doit être réalisée au moins tous les 3 mois conformément à la norme NF EN 14625; compte-tenu du principe de fonctionnement des appareils, il est possible de ne pas réaliser un réglage systématique à condition que le résultat de la vérification respecte l’erreur maximale tolérée fixée par la norme européenne NF EN 14625 (5% sur l’étalon de contrôle). Il est toutefois recommandé de réaliser une vérification complète de l’analyseur au moins une fois par an (Proposition de résolution n°27, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPSdu 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-06-03 | 2014-06-30 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (tous)/mesures automatiques : Pour les polluants NOx, SO2, CO et O3 et les polluants particulaires, les différentes contributions prises en compte dans l’estimation des incertitudes sur les concentrations mesurées dans les stations peuvent être ajustées sous réserve de respecter d’une part, l’exigence d’incertitude globale égale par exemple à 15% pour les polluants gazeux sur les concentrations autour des valeurs limites et d’autre part, les exigences normatives (critères de performance) (Proposition de résolution n°26, cf. CR réunion du 03/04/2014). | Non |  | cr du CPS du 03/06/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Tout polluant : Selon l’article 6 de l’arrêté du 21/10/10, il est demandé que les AASQA établissent une documentation exhaustive qui permet de vérifier que les critères d’implantation sont respectés pour chaque station de mesures dont elles ont la charge. Cette exigence a été complétée par la CS « Mesures automatiques » pour l’installation initiale d’une station. En effet, l’AASQA doit disposer des éléments suivants pour documenter a minima le cahier des charges de l’installation initiale d’une station : • Documentation montrant que les exigences du tableau 5 des normes révisées de 2012/2013 sont respectées, • Eléments montrant la conformité du temps de séjour dans la ligne de prélèvement et l’analyseur, • Conformité du processus de transmission des données. De plus, il n’est pas nécessaire de renouveler les essais réalisés lors de l’installation initiale (linéarité, répétabilité, durée de vie maximale du filtre, rendement du four de conversion) lors d’un changement de site sous réserve que les paramètres soient en cours de validité par rapport aux périodicités & fréquences spécifiées dans les normes. | Guide méthodologique pour la conception, l’implantation et le suivi des stations françaises de surveillance de la qualité de l’air et procédures en vigueur associées |  | cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (tous)/mesures automatiques : Dans les normes européennes révisées (NF EN 14211, NF EN 14212, NF EN 14625 et NF EN 14626), les valeurs des facteurs de conversion sont légèrement différentes de celles des normes européennes de 2005. Il est décidé d’utiliser les valeurs des facteurs de conversion données dans les normes européennes révisées de 2012/2013, soit : pour NO : 1 nmol/mol = 1,247 µg/m3, pour NO2 et NOx : 1 nmol/mol = 1,912 µg/m3, pour SO2 : 1 nmol/mol = 2,66 µg/m3, pour O3 : 1 nmol/mol = 2,00 µg/m3 et pour CO : 1 µmol/mol = 1,16 mg/m3. | Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la surveillance de la qualité de l’air. Définitions, critères et règles de calcul |  | cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Polluants gazeux : Concernant les analyseurs automatiques d’ozone, il est démontré que le kit MnO2 peut être interchangé entre les appareils à condition d’avoir réalisé des tests sur le kit pour en déterminer les performances. Par exemple, le kit MnO2 vendu par API peut être installé sur l’analyseur O342M | Non |  | cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Polluants gazeux inorganiques (tous)/mesures automatiques : • Concernant la mise en œuvre des analyseurs automatiques pour les polluants NOx, SO2, CO et O3, la norme XP X43-056, qui recommande de régler systématiquement les analyseurs en cas d’écart de justesse doit continuer à être appliquée. • Concernant le contrôle du rendement de four : - Dans la mesure où le critère de 1% n’existe plus dans la norme européenne révisée NF EN 14211 de 2012, les étapes d) et f) du paragraphe 8.4.14 ne présentent plus d’intérêt. Elles sont néanmoins laissées à l’appréciation des AASQA souhaitant tout de même maintenir la vérification du critère de 1% de la norme de 2005. - Aucune correction sur les mesures de NO2 ne doit être appliquée avec effet rétroactif. La procédure suivie doit être la suivante : lorsque le rendement du four de conversion est inférieur à 95 %, les données doivent faire l’objet d’une gestion de non-conformité; lorsque le rendement du four de conversion est compris entre 95% et 100%, sa valeur est ramenée à 100 % pour les mesures NO2 suivantes. • Au vu du manque d’informations dans les normes européennes révisées NF EN 14211, NF EN 14212, NF EN 14625 et NF EN 14626, lors de la détermination de la linéarité, une séquence comprenant a minima les points 0%, 60%, 20%, 95% de la plage définie par l’utilisateur doit être réalisée pour l’ensemble des polluants gazeux. De même, pour l’ensemble des polluants gazeux, le contrôle de l’écart de linéarité devra être effectué en suivant les préconisations données dans le tableau 6 de la norme européenne NF EN 14211 qui comprend l’ensemble des informations utiles pour réaliser le test. • Le temps de résidence total (dans le système de prélèvement et dans l’analyseur) avec et sans porte-filtre doit être inférieur à 6 s pour tous les polluants. Un temps de résidence dans l’analyseur a été établi par marque et type d’appareil (cf. compte rendu de la CS « Mesures automatiques » du 12/11/2013). • Des valeurs consensuelles ont été fixées pour les limites de détection, à savoir : 2 nmol/mol pour SO2, 2 nmol/mol pour NO, 2 nmol/mol pour NO2, 2 nmol/mol pour O3 et 0,2 µmol/mol pour CO. | Non | Suppression du paragraphe concernant le temps de résidence total (paragraphe supprimé du RTN, onglet ci-contre) | cr du CPS du 15/03/2018 cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | PM/mesure automatique : • Les AASQA doivent changer au plus tôt la ligne de prélèvement « RST modifiée » sur leurs appareils de type MP101M, en prévision des pics printaniers (cf. CR de la CS « Particules » du 11/02/13). • Le test zéro doit être réalisé avec de l’air ambiant extérieur avec une périodicité minimale annuelle (sous réserve d’identification de sites problématiques) et sur site. • La codification de l’opération de contrôle de zéro (code M ou code Z) doit être adaptée de façon à pénaliser le moins possible le taux de fonctionnement des appareils. • Le LCSQA recommande d’appliquer dès maintenant la partie technique du « Guide méthodologique pour la surveillance des PM10 et PM2,5 par TEOM-FDMS dans l’air ambiant (Novembre 2013) » du LCSQA | Guides PM et validation des données automatiques |  | cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Tout polluant/mesure fixe: Dans le cas de sites impliqués dans le Reporting européen donc instrumentés d’appareils approuvés par type, l’appareil défaillant doit être remplacé par un appareil conforme à la méthode de référence ou équivalent | Non |  | cr du CPS du 06/02/2014
Mesures automatiques | 2014-02-06 | 2014-02-06 | Résolution | Les AASQA se doivent d’informer le LCSQA et la CS « Mesures automatiques » des problèmes techniques rencontrés sur le terrain sur leurs analyseurs automatiques afin de pouvoir tenir à jour la liste socle des matériels homologués. A ce titre, les AASQA doivent mettre en copie le LCSQA des problèmes rencontrés sur les appareils et également de la réponse des fabricants. De plus, au vu de l’expérience acquise, il est nécessaire de mettre systématiquement en copie les représentants de TEI de tous les courriers envoyés aux distributeurs français de matériel TEI (coordonnées : Thermo Scientific Europe, Mr. Gert-Jan Bakkenes (Commercial Manager) Takkebijsters 1, NL-4817 BL Breda, The Netherlands, phone: +31 765795640 mail: gert-jan.bakkenes@thermofisher.com ) | Processus de vérification de la conformité technique des appareils pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | cr du CPS du 06/02/2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | La période de stockage maximale des échantillons collectés au sein des préleveurs réfrigérés ou un préleveur non réfrigéré mis en œuvre en station climatisée (à condition que l’extraction des appareils soit expulsée à l’extérieur du local climatisé) est fixée à 14 jours consécutifs. Toutes les AASQA doivent réaliser un suivi continu de la température interne du préleveur au niveau du stockage des échantillons afin de s’assurer du bon fonctionnement du système de réfrigération des échantillons ou de climatisation de l’enceinte accueillant le préleveur. Les blancs de terrain doivent subir la même procédure que les échantillons et ils devront donc être stockés, le cas échéant, dans le préleveur pour la même durée que les filtres collectés afin de s’assurer qu’aucune contamination n’ait eu lieu. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | Jusqu’à nouvel ordre, l’utilisation des dénuders ozone pour la mesure des HAP dans l’air ambiant n’est pas préconisée. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | La stratégie d’échantillonnage par « grappe » est à proscrire pour les HAP. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | En cas d’un problème identifié dans le rapport d’une comparaison inter-laboratoire, il convient que les AASQA (clients des laboratoires d’analyse) se rapprochent du laboratoire concerné pour savoir si une action corrective a été mise en œuvre. Les rapports des comparaisons inter-laboratoires n’ont pas vocation à citer ni à faire le suivi des actions correctives mises en œuvre par les laboratoires. | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | Mercure gazeux : En absence de valeur cible pour le mercure, il est recommandé d’utiliser la VTR (valeur toxicologique de référence) de 30 ng.m-3 afin de positionner les résultats obtenus, comme c’est déjà le cas dans le cadre de la surveillance des sites émetteurs. | Non |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | Il est rappelé qu’il est possible d’utiliser les incertitudes des CIL pour le calcul des incertitudes à condition que les niveaux de concentrations soient dans la même gamme que ceux mesurés et que les matrices d’essais soient représentatives (les résultats à prendre sont ceux des échantillons naturels : filtres, tubes…) | Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Benzène / HAP / Métaux lourds | 2013-06-27 | 2014-05-19 | Résolution | Benzène, HAP, métaux : Dans le cas où les concentrations sont inférieures au SEI pendant 3 années sur 5 années consécutives sur l’ensemble des ZAS d’une région, la stratégie suivante sera adoptée par l’AASQA pour le benzène, les HAP et les métaux lourds et formalisée par une note : - Suivi d’un site par région pour tous les polluants (benzène, HAP, métaux). - Ce site doit être si possible pérenne. - Sites hors contexte industriel et sites ruraux nationaux. - Site choisit par l’AASQA en fonction de chaque région. - Site représentatif d’une exposition générale de la population (au choix de l’AASQA). - Co-localisation non exigée entre benzène, HAP et métaux. - Métaux de la directive et selon la norme. - Benzène : a minima tubes passifs mais si méthode de référence disponible elle peut être mise en place. - HAP : liste de HAP à définir (les 7 HAP minimum de la directive ou plus, 16 HAP US-EPA et plus en fonction des contraintes et coût). - Couverture temporelle de 14 % : pour les HAP dans le cas d’une mesure 1 j/6 le regroupement des filtres n’est pas possible. Benzène et métaux seront sur une mesure hebdomadaire. - En cas de dépassement du seuil maximum d’évaluation, la directive sera appliquée. - Rappeler dans la note les exigences quand les concentrations sont comprises entre les deux seuils. Ces éléments s’appliquent pour les PSQA en cours et pourront être revus en fonction des orientations du futur PNSQA | Non, Pour HAP cf "Guide méthodologique pour la surveillance des HAP dans l’air ambiant et dans les dépôts" . A appliquer pour benzène et métaux. |  | courrier du BQA envoyé le 19 mai 2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2014-01-01 | Résolution | PM/mesure automatique/mesure fixe : Maintien de la mesure automatique des PM non-volatiles par « TEOM seul » sur un site de référence (fond urbain) par AASQA en faisant la demande, afin de conserver l’historique de mesure à l’échelle nationale. Le nombre et l'emplacement des stations seront validés dans le PNSQA Paragraphe en bleu modifié par : Maintien de la mesure automatique des PM non-volatiles par « TEOM seul » sur les sites de référence (fond urbain) toujours opérationnels, afin de conserver l’historique de mesure à l’échelle nationale. Paragraphe en vert modifié par : Pour les AASQA le souhaitant, maintien de la mesure automatique des PM non-volatiles par « TEOM seul » sur les sites de référence (fond urbain) toujours opérationnels, en réponse à des besoins spécifiques (ex: conservation de l’historique de mesure à l’échelle locale / régionale) | Non | Résolution modifiée deux fois. Modification apportée dans le RTN (onglet ci-contre) | Cr du CPS du 17/01/2019 Cr du CPS du 15/03/2018 Cr du CPS du 06/02/2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Conformité technique | La CS propose l’homologation de la jauge radiométrique MP101M-RST en PM 2.5 et du TEOM-FDMS 1405-DF en PM2.5 et PM10, sous réserve, pour l’utilisateur, de la mise en œuvre ou la participation à une démarche de suivi d’équivalence de ces instruments (notamment celle mise en œuvre par le LCSQA) dans des conditions représentatives des conditions d’utilisation pour la mesure fixe sur son territoire, avec, le cas échéant, une prise en compte des résultats en concertation avec le LCSQA et le MEDDE. | Liste des appareils conformes sur le plan technique pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air |  | mise à jour de la liste des appareils conformes sur le site web du LCSQA
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Résolution | La CS valide la solution technique sur MP101M-RST proposée par le constructeur Environnement SA (en concertation avec le LCSQA et les AASQA utilisatrices) consistant en une réduction de la longueur de ligne «chauffée » (sur environ 1m, avec une isolation de la ligne de prélèvement). | Guide méthodologique pour la surveillance des particules en suspension PM10 et PM2,5 dans l'air ambiant par absorption de rayonnement Bêta |  | Cr du CPS du 06/02/2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Résolution | Les stations présentant plus de 35 dépassements du seuil journalier fixé pour les PM10, mais présentant un taux de fonctionnement non satisfaisant, font néanmoins l’objet d’un rapportage comprenant le taux de fonctionnement et le nombre de dépassements du seuil journalier (mais ne font pas l’objet de calcul de moyenne annuelle). Une claire identification des périodes de non fonctionnement est demandée. | Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la surveillance de la qualité de l’air. Définitions, critères et règles de calcul |  | Cr du CPS du 06/02/2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Résolution | Il est possible d’agréger, en particulier pour le calcul de la moyenne annuelle, des données obtenues par utilisation de différentes méthodologies sur un même site, à condition que ces méthodologies soient équivalentes à la méthode de référence (ex. : mesures issues de TEOM-FDMS ou de jauges Bêta-RST, mesures ajustées). Nouvelle formulation (12/09/2017) : lors de la mise en œuvre de plusieurs méthodologies de mesure différentes en alternance sur un même point de prélèvement, il faut agréger/combiner les données obtenues de manière à produire une seule série de valeurs pour le calcul des statistiques réglementaires annuelles, à condition que ces méthodologies soient équivalentes à la méthode de référence. | Non |  | Cr du CPS du 06/02/2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Résolution | Dans le cas de la mesure d’un blanc d’instrument incorrect (e.g. > 3µg.m-3), à l’heure actuelle, il est demandé de ne pas rapporter et/ou de diffuser des données corrigées a posteriori à l’aide de la valeur de blanc obtenue. | Supprimée | Résolution supprimée. Ligne entière supprimée du RTN (onglet ci-contre) | Cr du CPS du 15/03/2018 Cr du CPS du 06/02/2014
Mesure des PM | 2014-02-06 | 2013-01-01 | Résolution | La diffusion et le rapportage de données potentiellement influencées par la survenue d’événements particuliers ou d’activités inhabituelles à proximité de sites de mesure doivent être accompagnés d’un dossier descriptif aussi précis que possible (nature de l’événement, période d’influence, distance à la station, influence estimée sur les concentrations, …). Ces renseignements doivent également être synthétisés sur la « fiche de vie » de la station. | Formulaire descriptif station |  | Cr du CPS du 06/02/2014