## INERIS 1st option
nom station : | STATION | Pense bête : si ces formules sont définies via la eWks, il faut retirer les crochets appliqués par défaut.
Note : le nom des meures est donnée à titre indicatif, rien n'impose de suivre les choix proposés (au niveau national ces noms ne remontent pas).
Mesures acquises dans la station d'acquisition | Paramètre | Code ISO | Voie physique d'acquisition (RS232) AE33 | Voie physique d'acquisition (RS232 ou IP) AE36 | Période d'acquisition | Linéarisation (Coef A) | Unité après linéarisation | Période d'agrégation | Nombre de décimales | Invalidation des données QH < Seuil Bas (dans l'onglet "Traitement serveur" - Seuil Bas SB)
k6_STATION | k6 | G9 | Voies technique 42 | Voie technique 28 | 10s | 1 (par défaut) | - | Quart horaire | 4 | -
BC1_STATION | eBC370 | G1 | Voie principale 1 | Voie principale 3 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC2_STATION | eBC470 | G2 | Voie principale 2 | Voie principale 6 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC3_STATION | eBC520 | G3 | Voie principale 3 | Voie principale 9 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC4_STATION | eBC590 | G4 | Voie principale 4 | Voie principale 12 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC5_STATION | eBC660 (eBC630 pour AE36) | G5 | Voie principale 5 | Voie principale 15 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC6_STATION | eBC880 | G6 | Voie principale 6 | Voie principale 18 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC7_STATION | eBC950 | G7 | Voie principale 7 | Voie principale 21 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
Deb1_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 23 | Voie technique 33 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
Deb2_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 24 | Voie technique 34 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
Deb_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 25 | Voie technique 35 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
Mesures virtuelles serveur | Paramètre | Code ISO | Période d'agrégation de base | Unité | Nombre de décimales | Formules |  |  |  |  | Commentaire
LnBC1_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC1_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001847*[BC1_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. | rempalcement de '1/0’ par la formule 'FORCE_QC(I,1,0)’ en cas de problème
LnBC2_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC2_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001454*[BC2_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC3_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC3_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001314*[BC3_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC4_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC4_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001158*[BC4_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC5_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC5_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001035*[BC5_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. Pour AE36: MAE (630nm) =10.84 m2/g.
LnBC6_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC6_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00000777*[BC6_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC7_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC7_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00000719*[BC7_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
MoyLn_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | ([LnBC1_STATION]+[LnBC2_STATION]+[LnBC3_STATION]+[LnBC4_STATION]+[LnBC5_STATION]+[LnBC6_STATION]+[LnBC7_STATION])/7 |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. Préconise de ne pas utiliser directement la fonction MOY() pour des raisons de comportement si un des paramètres est invalide.
COV(X,Y)_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | (([LnBC1_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.490613)+([LnBC2_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.251383)+([LnBC3_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.150287)+([LnBC4_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.023993)+([LnBC5_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.088124)+([LnBC6_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.375806)+([LnBC7_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.452346))/7 |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
Alpha_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 3 | -[COV(X,Y)_STATION]/0.0972384831
R2_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 3 | (([COV(X,Y)_STATION]^2)/(0.0972384831*(([LnBC1_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC2_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC3_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC4_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC5_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC6_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC7_STATION]-[MoyLn_STATION])^2)/7))
BB_Cal_STATION | BCwb | G8 | Quart horaire | % | 3 | if(or(below([R2_STATION], 0.9), or (below([Alpha_STATION], 0.75), above([Alpha_STATION], 3))), 1/0,((0.97964*[BC2_STATION]/[BC7_STATION])-0.979167)*100) |  |  |  |  | BB_CAL exprimé en %, ce qui impact les formules de eBCwb, eBCff . BB_CAL invalidé sur conditions portants sur alpha et r2.
eBCwb_STATION | eBCwb | GA | Quart horaire | µg/m3 | 2 | if(below([BB_Cal_STATION],0),(0*[BC6_STATION]/[BC6_STATION]),if(below(100,[BB_Cal_STATION]),[BC6_STATION],([BB_Cal_STATION]/100*[BC6_STATION]))) |  |  |  |  | 2 décimales dans le cas où cette mesures atteint des pics > 100 µg/m3 ajout d'une formule "x BC6/BC6" dans le cas où le résultat est remplacé par 0 pour prise en compte du caractère valide ou invalide de BC6.
eBCff_STATION | eBCff | GB | Quart horaire | µg/m3 | 2 | if(below([BB_Cal_STATION],0),[BC6_STATION],if(below(100,[BB_Cal_STATION]),(0*[BC6_STATION]/[BC6_STATION]),([BC6_STATION]-[eBCwb_STATION]))) |  |  |  |  | (invalide si BB_CAL est invalide) 2 décimales dans le cas où cette mesures atteint des pics > > 100 µg/m3g/m3 ajout d'une formule "x BC6/BC6" dans le cas où le résultat est remplacé par 0 pour prise en compte du caractère valide ou invalide de BC6.
PMff_STATION | PMff | ff | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [eBCff_STATION]*2
PMwb_STATION | PMwb | wb | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [eBCwb_STATION]*10 |  |  |  |  | 10 ou le coefficient calculé
PMwb_ALT_STATION | PMwb | wb | Quart horaire | µg/m3 | 1 | if(or(below([R2_STATION], 0.9), or(below([Alpha_STATION], 0.75), above([Alpha_STATION], 3))), 1/0, if(below((5.735*([BC1_STATION]-[BC7_STATION])), -3), 1/0, (5.735*([BC1_STATION]-[BC7_STATION])))) |  |  |  |  | invalidé sur conditions portants sur alpha et r2.
PM_ffwb_STATION | Somme PMwb PMff | pm | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [PMff_STATION]+[PMwb_STATION]
Deb2_Deb1 | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | - | [Deb2_STATION]/[Deb1_STATION]
eBC6_STATION | eBC880_harmo | GC | Quart horaire | µg/m3 | 3 | [BC6_STATION]*0.6
Lister les règles Adval à configurer :
Variable à tester | Seuil bas | Seuil haut | Groupe de mesure à invalider
Deb1_STATION | 3 | 4 | eBCl
Deb_STATION | 4.5 | 5.5 | eBCl
Deb2_Deb1 | 0.2 | 0.75 | eBCl

## INERIS 2nd option
nom station : | STATION | Pense bête : si ces formules sont définies via la eWks, il faut retirer les crochets appliqués par défaut.
Note : le nom des meures est donnée à titre indicatif, rien n'impose de suivre les choix proposés (au niveau national ces noms ne remontent pas).
Mesures acquises dans la station d'acquisition | Paramètre | Code ISO | Voie physique d'acquisition (RS232) | Voie physique d'acquisition (RS232 ou IP) AE36 | Période d'acquisition | Linéarisation (Coef A) | Unité après linéarisation | Période d'agrégation | Nombre de décimales | Invalidation des données QH < Seuil Bas (dans l'onglet "Traitement serveur" - Seuil Bas SB)
k6_STATION | k6 | G9 | Voies technique 42 | Voie technique 28 | 10s | 1 (par défaut) | - | Quart horaire | 4 | -
BC1_STATION | eBC370 | G1 | Voie principale 1 | Voie principale 3 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC2_STATION | eBC470 | G2 | Voie principale 2 | Voie principale 6 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC3_STATION | eBC520 | G3 | Voie principale 3 | Voie principale 9 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC4_STATION | eBC590 | G4 | Voie principale 4 | Voie principale 12 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC5_STATION | eBC660 (eBC630 pour AE36) | G5 | Voie principale 5 | Voie principale 15 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC6_STATION | eBC880 | G6 | Voie principale 6 | Voie principale 18 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
BC7_STATION | eBC950 | G7 | Voie principale 7 | Voie principale 21 | 10s | 0.001 | µg/m3 | Quart horaire | 3 | -0.2
Deb1_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 23 | Voie technique 33 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
Deb2_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 24 | Voie technique 34 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
Deb_STATION | Mesure technique - débit | - | Voie technique 25 | Voie technique 35 | 10s | 0.001 | L/min | Quart horaire | - | -
mesure calculée en station | Paramètre | Code ISO | Période d'agrégation de base | Unité | Nombre de décimales | Formules | Commentaire
Valid_alpha_r2 | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 0 | 1 | mesure virtuelle station, toujours égale à 1 qui doit être invalidée par les régles adval en fonction des valeurs de alpha et R2 et servir ensuite de "critère de validation" dans le calcul des mesures virtuelles serveur.
Mesures virtuelles serveur | Paramètre | Code ISO | Période d'agrégation de base | Unité | Nombre de décimales | Formules |  |  |  |  | Commentaire
LnBC1_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC1_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001847*[BC1_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. | rempalcement de '1/0’ par la formule 'FORCE_QC(I,1,0)’ en cas de problème
LnBC2_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC2_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001454*[BC2_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC3_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC3_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001314*[BC3_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC4_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC4_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001158*[BC4_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC5_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC5_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00001035*[BC5_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. Pour AE36: MAE (630nm) =10.84 m2/g.
LnBC6_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC6_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00000777*[BC6_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
LnBC7_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | if((below([BC7_STATION], 0)),1/0,(Ln(0.00000719*[BC7_STATION]))) |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
MoyLn_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | ([LnBC1_STATION]+[LnBC2_STATION]+[LnBC3_STATION]+[LnBC4_STATION]+[LnBC5_STATION]+[LnBC6_STATION]+[LnBC7_STATION])/7 |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2. Préconise de ne pas utiliser directement la fonction MOY() pour des raisons de comprtement si un des paramètres est invalide.
COV(X,Y)_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 6 | (([LnBC1_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.490613)+([LnBC2_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.251383)+([LnBC3_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.150287)+([LnBC4_STATION]-[MoyLn_STATION])*(-0.023993)+([LnBC5_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.088124)+([LnBC6_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.375806)+([LnBC7_STATION]-[MoyLn_STATION])*(0.452346))/7 |  |  |  |  | Mesure intermédiaire aux calculs de Alpha et R2.
Alpha_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 3 | -[COV(X,Y)_STATION]/0.0972384831
R2_STATION | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | 3 | (([COV(X,Y)_STATION]^2)/(0.0972384831*(([LnBC1_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC2_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC3_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC4_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC5_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC6_STATION]-[MoyLn_STATION])^2+([LnBC7_STATION]-[MoyLn_STATION])^2)/7))
BB_Cal_STATION | BCwb | G8 | Quart horaire | % | 3 | ((0.97964*[BC2_STATION]/[BC7_STATION])-0.979167)*100*[Valid_alpha_r2] |  |  |  |  | BB_CAL exprimé en %, ce qui impact les formules de eBCwb, eBCff . BB_CAL, invalidé par la mesure virtuelle station Valid_alpha_r2
eBCwb_STATION | eBCwb | GA | Quart horaire | µg/m3 | 2 | if(below([BB_Cal_STATION],0),(0*[BC6_STATION]/[BC6_STATION]),if(below(100,[BB_Cal_STATION]),[BC6_STATION],([BB_Cal_STATION]/100*[BC6_STATION])))*[Valid_alpha_r2] |  |  |  |  | 2 décimales dans le cas où cette mesures atteint des pics > 100 µg/m3 ajout d'une formule "x BC6/BC6" dans le cas où le résultat est remplacé par 0 pour prise en compte du caractère valide ou invalide de BC6.
eBCff_STATION | eBCff | GB | Quart horaire | µg/m3 | 2 | if(below([BB_Cal_STATION],0),[BC6_STATION],if(below(100,[BB_Cal_STATION]),(0*[BC6_STATION]/[BC6_STATION]),([BC6_STATION]-[eBCwb_STATION])))*[Valid_alpha_r2] |  |  |  |  | (invalide si BB_CAL est invalide) 2 décimales dans le cas où cette mesures atteint des pics > 100 µg/m3g/m3 ajout d'une formule "x BC6/BC6" dans le cas où le résultat est remplacé par 0 pour prise en compte du caractère valide ou invalide de BC6.
PMff_STATION | PMff | ff | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [eBCff_STATION]*2
PMwb_STATION | PMwb | wb | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [eBCwb_STATION]*10 |  |  |  |  | 10 ou le coefficient calculé
PMwb_ALT_STATION | PMwb | wb | Quart horaire | µg/m3 | 1 | if(below((5.735*([BC1_STATION]-[BC7_STATION])), -3), 1/0, (5.735*([BC1_STATION]-[BC7_STATION]))*[Valid_alpha_r2]) |  |  |  |  | invalidé par la mesure virtuelle station Valid_alpha_r2
PM_ffwb_STATION | Somme PMwb PMff | pm | Quart horaire | µg/m3 | 1 | [PMff_STATION]+[PMwb_STATION]
Deb2_Deb1 | Mesure Technique | - | Quart horaire | - | - | [Deb2_STATION]/[Deb1_STATION]
eBC6_STATION | eBC880_harmo | GC | Quart horaire | µg/m3 | 3 | [BC6_STATION]*0.6
Lister les règles Adval à configurer :
Variable à tester | Seuil bas | Seuil haut | Groupe de mesure à invalider
Alpha_STATION | 0.75 | 3 | Valid_alpha_r2
R2_STATION | 0.9 |  | Valid_alpha_r2 | Ajout d'une fonction Adval permettant de diffuser le code d'état "N" de R2 vers valid_r2
Deb1_STATION | 3 | 4 | eBCl
Deb_STATION | 4.5 | 5.5 | eBCl
Deb2_Deb1 | 0.2 | 0.75 | eBCl